Załącznik nr 5 do Formularza oferty

SPECYFIKACJA PARAMETRÓW TECHNICZNO - UŻYTKOWYCH

Tomograf komputerowy spiralny min. 16-sto rzędowy

Pełna nazwa urządzenia, typ model: …………………………………………………………………………………..……………………………………….

Producent: ……………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….

Uwaga:

- Parametry określone jako „Tak” i „podać” oraz parametry liczbowe (≥ lub > lub ≤ lub< ) są warunkami granicznymi

- Zaoferowane poniżej parametry wymagane muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty materiałach producenta (w języku polskim). Dla pojedynczych parametrów, nieujętych w materiałach producenta, Zamawiający dopuszcza oświadczenie producenta Brak potwierdzenia któregokolwiek z parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

- Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zwrócenia się do Wykonawców, w celu potwierdzenia oferowanych funkcjonalności, o prezentację oferowanej konsoli lekarskiej w siedzibie Zamawiającego lub innej placówce stosującej tą konsolę lekarską.

- Oferty które nie spełniają wymagań Zamawiającego zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

- W przypadku, gdy wszyscy oferenci zaoferują Taką samą wartość parametru ocenianego, zamawiający przydzieli za ten parametr minimalną liczbę punktów=0.

| L.p. | # Opis parametru | Wartość wymagana/graniczna | Wartość oferowana | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
|  | Urządzenie umożliwiające akwizycję: - min.16 warstw submilimetrowych, - min. 16 warstw ponad milimetrowych w czasie jednego pełnego obrotu lampy wokół pacjenta | Tak |  | Bez oceny |
|  | Urządzenie i wszystkie elementy wyposażenia fabrycznie nowe, nie regenerowane, wyprodukowane nie wcześniej, niż w 2012 r. | Tak |  | Bez oceny |
|  | Niezależne konsole o rozdzielnych bazach danych: - konsola operatorska, - konsola lekarska | Tak |  | Bez oceny |

| GANTRY i STÓŁ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Średnica otworu gantry [cm] | ≥70 |  | Bez oceny |
|  | Kąt pochylania gantry | ≥ ± 30º |  | Bez oceny |
|  | Możliwość sterowania pochylania gantry i sterowania stołu z min. 2 stron (prawej i lewej) | Tak |  | Bez oceny |
|  | Możliwość sterowania pochylania gantry i sterowania stołu z przodu i tyłu gantry | Tak/Nie |  | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Możliwość sterowania ruchami stołu za pomocą przycisków nożnych | Tak/Nie |  | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Wskaźnik zatrzymania oddechu z licznikiem czasu oraz możliwość nagrywania poleceń słownych w języku polskim i automatyczne ich odtwarzanie w zależności od protokołów badań. | Tak |  | Bez oceny |
|  | Odległość pomiędzy ogniskiem lampy i detektorem [mm] | Podać |  | < 1000 mm – 10 pkt ≥ 1000 mm – 0 pkt |
|  | Maksymalne dopuszczalne obciążenie stołu przy jego pełnej funkcjonalności | ≥200 |  | Bez oceny |
|  | Wyposażenie stołu w: - materac, - podpórkę pod głowę pozbawioną elementów metalowych, - podpórka pod kolana, - pasy unieruchamiające - podpórka pod głowę i ręce | Tak |  | Bez oceny |
| GENERATOR I LAMPA RTG |  |  |  |  |
|  | Moc generatora, rozumiana jako iloczyn napięcia i prądu możliwego do ustawiania w protokole klinicznym [kW]. | ≥ 40 |  | Bez oceny |
|  | Zakres napięć anody, możliwych do zastosowania w protokołach badań [kV] | min. 80-130 podać ze skokiem |  | 0-10 pkt Największa wartość 10 pkt Graniczna wartość (50kV)- 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie |
|  | Maksymalny prąd anody, możliwy do zastosowania w protokołach badań [mA] | ≥ 340 |  | 0-10 pkt Największa wartość 10 pkt Graniczna wartość 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie |
|  | Modulacja prądu anody w czasie rzeczywistym, jednocześnie w osiach x,y,z. | Tak |  | Bez oceny |
|  | Pojemność cieplna anody [MHU] | ≥ 3,5 |  | Bez oceny |
|  | Maksymalna szybkość chłodzenia anody lampy [kHU/min] | ≥ 800 |  | Bez oceny |
|  | Liczba ognisk lampy rtg | ≥ 2 |  | Bez oceny |
|  | Automatyczny wybór ognisk | Tak |  | Bez oceny |
| DETEKTORY |  |  |  |  |
|  | Detektory typu stałego – liczba rzędów detektora min. 16 | Tak |  | Bez oceny |
|  | Submilimetrowa wartość kolimacji przy akwizycji danych, w odniesieniu do izocentrum, dla trybu skanowania spiralnego min. szesnastowarstwowego [mm]. | ≤ 0,65 |  | Bez oceny |
|  | Ilość aktywnych elementów lub kanałów pomiarowych detektora aktywnych w trakcie gromadzenia danych, dla jednego rzędu detektora w czasie jednego obrotu układu lampa - detektor | ≥ 800 |  | 0-10 pkt Największa wartość 10 pkt Graniczna wartość 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie |
| SYSTEM SKANOWANIA |  |  |  |  |
|  | Najkrótszy czas pełnego obrotu (360º ) układu lampa rtg - detektor [s] | ≤0,8 s |  | Bez oceny |
|  | Maksymalny zakres badania przy ciągłym skanie spiralnym, bez przerwy na chłodzenie lampy (akwizycja z maksymalną liczbą warstw) [cm] | ≥140 |  | Bez oceny |
|  | Maksymalny czas trwania ciągłego skanu spiralnego [s] | ≥ 100 s |  | Bez oceny |
|  | Maksymalna wartość współczynnika pitch przy akwizycji min. 16 warstw w korekcją stożka | ≥1,5 |  | 0-10 pkt Największa wartość 10 pkt Graniczna wartość 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie |
|  | Maksymalna ilość warstw akwizycyjnych zbieranych jednocześnie podczas jednego pełnego obrotu | ≥16 |  | 0-10 pkt Największa wartość 10 pkt Graniczna wartość 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie |
|  | Długość skanu topograficznego [cm] | ≥140 |  | Bez oceny |
|  | Możliwość wykonywania badań w technice spiralnej przy pełnym pochyleniu gantry | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Maksymalne, diagnostyczne pole obrazowania FOV [cm] | ≥ 50 |  | Bez oceny |
|  | Matryca rekonstrukcyjna | Min. 512x512 |  | Bez oceny |
|  | Matryca prezentacyjna | Min. 1024x1024 |  | Bez oceny |
|  | Rozdzielczość wysokokontrastowa (przestrzenna) w płaszczyźnie x,y, mierzona w polu akwizycyjnym FOV=50 cm. | ≥ 15 lp/cm |  | Bez oceny |
|  | Rozdzielczość niskokontrastowa przy różnicy gęstości 3 HU, określona dla najkrótszego skanu pełnego zmierzona na fantomie CATHPAN o średnicy 20 cm, dla napięcia ≥ 110 kV, dla warstwy 10 mm [mm] | ≤ 5 mm |  | Bez oceny |
|  | Szybkość rekonstrukcji obrazów w matrycy 512 x 512 [obrazy/s]. | ≥ 10 obr./sek |  | Bez oceny |
| KONSOLA OPERATORSKA |  |  |  |  |
|  | Stanowisko operatorskie - dwumonitorowa konsola akwizycyjna. | Tak |  | Bez oceny |
|  | Przekątna kolorowych monitorów z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat ["] | ≥ 19 " |  | Bez oceny |
|  | Pojemność dysku twardego dla obrazów bez kompresji (512x512), wyrażona liczbą obrazów. | ≥ 200000 |  | Bez oceny |
|  | Archiwizacja badań pacjentów na CD-R i DVD w standardzie DICOM 3.0 | Tak |  | Bez oceny |
|  | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: - Send/Receive - Basic Print - Query/ Retrieve - Storage Commitment - Worklist - Structured Dose Report | Tak |  | Bez oceny |
| OPROGRAMOWANIE ZAINSTALOWANE NA KONSOLI OPERATORSKIEJ |  |  |  |  |
|  | Rekonstrukcje 2D,3D | Tak |  | Bez oceny |
|  | MIP (Maximum Intensity Projection) | Tak |  | Bez oceny |
|  | SSD (Surface Shaded Display) | Tak |  | Bez oceny |
|  | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej lub krzywej | Tak |  | Bez oceny |
|  | Pomiary odległości, kąta, powierzchni, objętości. | Tak |  | Bez oceny |
|  | Wielozadaniowość/wielodostęp, w tym możliwość automatycznej rekonstrukcji, archiwizacji i dokumentacji w tle (w trakcie skanowania). | Tak |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie do automatycznego startu badania spiralnego na podstawie automatycznej analizy napływu środka cieniującego w zadanej warstwie bez wykonywania wstrzyknięć testowych | Tak |  | Bez oceny |
| KONSOLA LEKARSKA |  |  |  |  |
|  | Konsola lekarska, niezależna od konsoli operatorskiej (o rozdzielnej bazie danych obrazowych, umożliwiająca pracę lekarza diagnosty przy wyłączonej konsoli operatorskiej tomografu) połączona z tomografem poprzez sieć komputerową i otrzymującą obrazy z tomografu w standardzie DICOM 3.0 | Tak |  | Bez oceny |
|  | Konsola dwumonitorowa z monitorami o przekątnych ≥ 19” | Tak |  | Bez oceny |
|  | Pojemność dysku twardego dla obrazów (512 x 512) bez kompresji wyrażona liczbą obrazów | ≥ 500000 |  | 0-10 pkt Największa wartość 10 pkt Graniczna wartość 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie |
| OPROGRAMOWANIE DOSTĘPNE Z KONSOLI LEKARSKIEJ |  |  |  |  |
|  | Interfejs sieciowy zgodny z DICOM 3.0 zgodny z następującymi klasami serwisowymi: - Send / Receive - Basic Print - Query / Retrieve - Storage Commitment | Tak |  | Bez oceny |
|  | Archiwizacja badań pacjentów na CD-R w standardzie DICOM 3.0 | Tak |  | Bez oceny |
|  | Rekonstrukcje 2D,3D | Tak |  | Bez oceny |
|  | MIP (Maximum Intensity Projection) | Tak |  | Bez oceny |
|  | SSD (Surface Shaded Display) | Tak |  | Bez oceny |
|  | VRT (Volume Rendering Technique) | Tak |  | Bez oceny |
|  | Pomiary odległości, kąta, powierzchni, objętości. | Tak |  | Bez oceny |
|  | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej. | Tak |  | Bez oceny |
|  | Automatyczne usuwanie struktur kostnych z pozostawieniem wyłącznie zakontrastowanego drzewa naczyniowego. | Tak |  | Bez oceny |
|  | Automatyczne usuwanie zwapnień podczas analizy badań naczyniowych dla modelu MIP lub VRT (przy pomocy funkcji włącz/wyłącz obraz zwapnień). | Tak |  | Bez oceny |
|  | Specjalizowane oprogramowanie do oceny tętnic obwodowych i domózgowych (rozwinięcie wzdłuż linii centralnej naczynia, pomiar średnicy, pola przekroju w płaszczyźnie prostopadłej, automatyczne wyznaczanie stenozy) | Tak |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie umożliwiające swobodny obrót rozwiniętego naczynia wokół osi centralnej oraz automatyczny pomiar światła naczynia w wybranych punktach. | Tak |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie do automatycznej segmentacji zmian ogniskowych w narządach miąższowych umożliwiające m.in. porównanie zmiany ogniskowej z poprzednim badaniem. | Tak |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie do wirtualnej kolonoskopii z funkcją automatycznego wykrywania polipów | Tak |  | Bez oceny |
|  | Interaktywna zmiana położenia kursora i automatyczna korelacja przestrzenna obrazu widoku wnętrza jelita 3D z badania pacjenta na plecach i brzuchu | Tak |  | Bez oceny |
|  | Automatyczne oznaczanie i usuwanie obrazu resztek kałowych i płynów z jelita grubego tzw. electronic cleansing | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Identyczna obsługa konsoli lekarskiej i konsoli operatorskiej, w zakresie wspólnych funkcji postprocesingowych - oprogramowanie od jednego producenta. | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |  |
|  | Zestaw fantomów serwisowych do kalibracji i kontroli jakości obrazowania w zakresie testów podstawowych umożliwiający co najmniej ocenę jednorodności, szumu, rozdzielczości nisko i wysokokontrastowej, grubości warstwy itp. | Tak |  | Bez oceny |
|  | Automatyczny dedykowany wstrzykiwacz środka cieniującego | Tak |  | Bez oceny |
|  | Instrukcja obsługi aparatu TK w formie elektronicznej i papierowej oraz instrukcje obsługi urządzeń wyposażenia - w języku polskim Paszporty techniczne z wypełnioną/założoną kartą techniczną | Tak Dostarczyć wraz z dostawą |  | Bez oceny |
|  | Ochrony osobiste dla personelu: - Spódnica i kamizelka – (2 komplety), wykonane z materiału ochronnego – bezołowiowego o równoważniku ołowiu 0,50 mmPb – przód i 0,25 mmPb - tył - Fartuch chirurgiczny (2 sztuki) – przednia ochrona na całej długości, wykonany z materiału ochronnego – bezołowiowego o równoważniku ołowiu 0,50 mm Pb | Tak |  | Bez oceny |
|  | Oferent nie później niż w ostatnim dniu trwania gwarancji protokolarnie przekaże wszystkie niezbędne kody, loginy i hasła oraz inne niezbędne informacje do wszystkich dostarczonych elementów przedmiotu zamówienia umożliwiające świadczenie usług serwisowych innym niż producent certyfikowanym firmom serwisowym. | Tak |  | Bez oceny |
|  | UPS, z minimum 5 min. podtrzymywaniem zasilania, dla obu konsoli |  |  | Bez oceny |
|  | Wykonanie testów akceptacyjnych po zainstalowaniu urządzenia– zawarte w cenie oferty | Tak |  | Bez oceny |
|  | Certyfikaty i świadectwa dla tomografu komputerowego i wstrzykiwacza: - deklaracja zgodności dla oferowanego modelu i typu tomografu - certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikowaną - zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych oferowanego modelu i typu tomografu | Tak, Załączyć do oferty |  | Bez oceny |
|  | Certyfikaty i świadectwa dla konsoli lekarskiej obejmujące zarówno cały osprzęt (hardware) i oprogramowanie (sofware) : - deklaracja zgodności dla oferowanego produktu - certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikowaną | Tak, Załączyć do oferty |  | Bez oceny |
|  | Możliwość współpracy urządzenia z ogólnoszpitalnym systemem informatycznym | Tak |  | Bez oceny |
| SZKOLENIA |  |  |  |  |
|  | Szkolenia w miejscu instalacji dla min 2 lekarzy radiologów i min. 5 techników: 1. e szkolenie w nieprzekraczalnym terminie 5 dni od zakończenia instalacji, w wymiarze 4 dni x 7 godzin 2. e szkolenie w terminie uzgodnionym z zamawiającym, w wymiarze 4 dni x 7 godzin | Tak |  | Bez oceny |
| GWARANCJA I SERWIS POGWARANCYJNY |  |  |  |  |
|  | Pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład oferowanego zestawu TK min. 24 miesiące. | Tak |  | Bez oceny |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i wykonywanie serwisu urządzenia na terenie Polski | Tak Autoryzację dołączyć do oferty |  | Bez oceny |
|  | Min. 10 - letni okres gwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych na cały zestaw TK | min 10 lat |  | Bez oceny |
|  | Wszystkie wymagane przez producenta oferowanego aparatu przeglądy w okresie gwarancji (podać ile ) – zawarte w cenie oferty | Podać |  | Bez oceny |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej [dni robocze : od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy] | Max. 6 dni |  | Bez oceny |
|  | Czas reakcji serwisu od zgłoszenia do podjęcia naprawy [godziny w dni robocze :od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy] | Max. 24 godzin |  | Bez oceny |
|  | Możliwość zgłoszenia serwisowego 24h/dobę, 365 dni w roku | Tak |  | Bez oceny |

| PRACE ADAPTACYJNE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Adaptacja budowlano – sanitarna istniejącego pomieszczenia przeznaczonego na potrzeby nowego systemu TK do wymogów oraz przepisów sanitarno-budowlanych, w tym: wzmocnienie podłoża – jeżeli będzie tego wymagał zaoferowany aparat, wykonanie osłon radiologicznych wraz z projektem, wykonanie wykładziny podłogowej antyelektrostatycznej wraz z reperacją podłoża, przeniesienie aparatów rtg zgodnie z załączona dokumentacją, dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi, wykonanie instalacji zasilającej oraz instalacji teletechnicznej. Zakres pomieszczeń podlegających adaptacji obejmuje- 1.pokój badań TK, 2.pokój badań RTG 3.pokój opisowy, 4.pokój przygotowawczy, 5.sterownia | Tak |  | Bez oceny |
|  | Przystosowanie istniejących instalacji elektrycznych i oświetlenia do wymogów nowego systemu TK i RTG | Tak |  | Bez oceny |
|  | Instalacja systemu wentylacji i klimatyzacji w pracowni radiologicznej (TK i RTG) zgodnie z aktualnymi wymogami. | Tak |  | Bez oceny |

.............................................................	           .........................................................................

Miejscowość, data 		        podpis/y osoby/ osób  upoważnionej/ych                                                                    		   do reprezentowania wykonawcy