L.Dz. SPZZOZ/37/2019                 	                                                               Przysucha, dnia 29.01.2019 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

01/ZP/2019

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze działając w oparciu o art. 38 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w odpowiedzi na pytania Wykonawców wyjaśnia treść SIWZ dotyczącą przetargu nieograniczonego na realizację zadania:

Dostawa wraz z montażem aparatu RTG  dla SPZZOZ w Przysusze – 01ZP/2019

- Dotyczy p. 6 rozdziału STÓŁ DO ZDJĘĆ KOSTNYCH Załącznika nr 4 do Formularza oferty „ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH  SPRZĘTU  RTG„ Uprzejmie prosimy o dopuszczenie aparatu RTG z blatem stołu do zdjęć kostnych o zakresie przesuwu wzdłużnego płyty pacjenta 100 cm. Różnica wynosi jedynie 5%. Ponadto pomieszczenie badań, w którym ma być zainstalowany aparat ma niewielkie wymiary, dlatego według naszej wiedzy Zamawiający nie będzie miał możliwości wykorzystać pełnego zakresu przesuwu wzdłużnego blatu stołu.

Odp. Zgodnie ze zmodyfikowanym SIWZ

- Dotyczy p. 1 oraz p.2  rozdziału Wymagania dotyczące integralności i synchronizacji danych z o obecnym systemem informatycznym zamawiającego Załącznika nr 4 do Formularza oferty „ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH  SPRZĘTU  RTG„ Czy Zamawiający Planuje wyłączenie z eksploatacji w pracowni RTG systemu ucyfrowienia CR firmy Carestream? Jeśli tak, to czy Zamawiający Zgodzi się wykorzystać posiadane licencje z systemem RIS/HIS oraz PACS wykorzystywane obecnie przez system CR na potrzeby przyłączenia do RIS/HIS oraz PACS nowego aparatu RTG?

Odp. Zgodnie ze zmodyfikowanym SIWZ stary aparat zostaje wyłączony funkcjonalność przechodzi

na  nowy.

- Dotyczy p. 8  rozdziału Konsola lekarska Załącznika nr 4 do Formularza oferty „ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH  SPRZĘTU  RTG„ Czy Zamawiający Planuje wykorzystać konsolę lekarską na zamianę za uszkodzoną konsolę lekarską, na której wykonywany były dotychczas opisy i czy konsola ta miała integrację z systemem RIS/HIS oraz PACS? Jeśli tak, to czy Zamawiający Zgodzi się wykorzystać posiadane licencje z systemem RIS/HIS oraz PACS użytkowane obecnie na potrzeby uszkodzonej konsoli lekarskiej i wykorzystać je na potrzeby nowej konsoli lekarskiej?

Odp. Zgodnie ze zmodyfikowanym SIWZ.

- Dotyczy rozdziału III SIWZ, Opis przedmiotu zamówienia. Czy Zamawiający Potwierdza, czy w ramach wykonania niezbędnych prac adaptacyjnych pomieszczenia, w którym zainstalowany zostanie aparat, Zamawiający wymaga wykonania poniższych robót, jeśli nie są one wymagane do prawidłowej pracy aparatu RTG:

- wymiany klimatyzatorów w pomieszczeniu sterowni i pomieszczeniu badań

Odp. Zgodnie ze zmodyfikowanym SIWZ.

- wymiany sufitu podwieszanego

Odp. Zgodnie ze zmodyfikowanym SIWZ.

- wykonania kanałów kablowych do nowego aparatu i poprowadzenia połączeń między stołem, statywem, generatorem, a sterownią wykonanymi kanałami kablowymi.

Odp. Zgodnie ze zmodyfikowanym SIWZ.

- Wymiany wykładziny w pomieszczeniu badań

Odp. Zgodnie ze zmodyfikowanym SIWZ.

- Instalacji dodatkowych gniazd zasilających, wymiany przełączników i przewodów sieci elektrycznej, instalacji dodatkowych gniazd sieci logicznej, wykonania dodatkowych węzłów sieci logicznej, instalacji urządzeń aktywnych sieci logicznej?

Odp. Zgodnie ze zmodyfikowanym SIWZ.

- Dotyczy rozdziału III SIWZ, Opis przedmiotu zamówienia. Czy po demontażu aparatu RTG Zamawiający będzie posiadał rezerwę mocy 52 kW na zasilenie opisanego aparatu?

Odp. Tak.

- Dotyczy rozdziału III SIWZ, Opis przedmiotu zamówienia.

- Prosimy o podanie, jaki kabel jest obecnie wykorzystany do zasilenia aparatu RTG (przekrój przewodów, materiał, ilość przewodów)?

Odp. YKY 5x25 mm miedź.

- Czy Zamawiający Zgodzi się na wykorzystanie istniejącego zasilenia na potrzeby nowego aparatu RTG?

Odp. Tak.

- Dotyczy rozdziału III SIWZ, Opis przedmiotu zamówienia. Czy Zamawiający Posiada sprawną wentylację w pomieszczeniu badań i w pomieszczeniu sterowni? Jeżeli tak, to czy Zamawiający Może Potwierdzić, że wymiana/naprawa wentylacji nie jest w zakresie zadania?

Odp. Wykonanie wentylacji leży po stronie Wykonawcy zgodnie z SIWZ rozdz. III pkt.5 ppkt. f jako

wykonanie niezbędnych prac adaptacyjnych.

- Dotyczy rozdziału III SIWZ, Opis przedmiotu zamówienia.

- Czy Zamawiający Dysponuje i może udostępnić projekt osłon stałych wykonany na potrzeby   aktualnie użytkowanego aparatu Siemens?

Odp. Zgodnie ze zmodyfikowanym SIWZ.

- Z jakiego materiału wykonane są ściany pracowni i czy zawierają one baryt, bądź inne materiały zwiększające ochronność ścian pracowni RTG?

Odp. Zgodnie ze zmodyfikowanym SIWZ.

- Dotyczy rozdziału III SIWZ, Opis przedmiotu zamówienia oraz par 2 Załącznika nr 2 do formularza oferty. W ramach zadania Zamawiający Wymaga między innymi wykonania i akceptacji przez WSSE projektu osłon stałych dla nowego aparatu RTG, a następnie odbioru aparatu RTG przez WSSE.  Z uwagi na fakt, iż Wykonawca nie ma wpływu na bieg decyzji urzędowych, prosimy o zgodę na wyłączenie okresu oczekiwania na odbiór aparatu przez WSSE z okresu realizacji umowy, począwszy od dnia złożenia wniosku o odbiór aparatu w WSSE do dnia uzyskania zgody WSSE na użytkowanie aparatu, oczywiście pod warunkiem braku zastrzeżeń WSSE do działania aparatu RTG i osłon stałych opisanych nowym projektem.

Odp. Zgodnie ze zmodyfikowanym SIWZ.

Dyrektor  SPZZOZ w  Przysusze

lek .med. Grzegorz Dziekan