L.Dz. SPZZOZ/39/2019                 	                                                               Przysucha, dnia 29.01.2019 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

01/ZP/2019

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze działając w oparciu o art. 38 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w odpowiedzi na pytania Wykonawców wyjaśnia treść SIWZ dotyczącą przetargu nieograniczonego na realizację zadania:

Dostawa wraz z montażem aparatu RTG  dla SPZZOZ w Przysusze – 01ZP/2019

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych wnoszę następujące zapytania:

- Dotyczy Zestawienie Wymaganych Parametrów Technicznych Sprzętu RTG, p. I.3

Czy Zamawiający dopuści aparat z zakresem wysokiego napięcia od 40 do 133 kV?

Jest to nieznaczna różnica w górnym zakresie i jednocześnie zakres ten pokrywa wszelkie napięcia ekspozycji RTG wymagane przez procedury wzorcowe.

Odp. Zgodnie ze zmodyfikowanym SIWZ.

- Dotyczy Zestawienie Wymaganych Parametrów Technicznych Sprzętu RTG, p.II.1

Czy Zamawiający dopuści aparat bez poprzecznego ruchu kolumny lampy RTG?

Ruch ten kompensowany jest poprzez pływający blat, którym można bez najmniejszego wysiłku poruszać wzdłuż oraz w poprzek długiej osi stołu.

Odp. Zgodnie ze zmodyfikowanym SIWZ.

- Dotyczy Zestawienie Wymaganych Parametrów Technicznych Sprzętu RTG, p. II.2

Czy Zamawiający dopuści aparat z zakresem wzdłużnego ruchu kolumny min. 138 cm?

Zakres ruchu 138 cm wraz z połączeniem zakresu ruchu wzdłużnego blatu stołu pozwala bez problemu wykonać ekspozycję pacjentowi w pełnym zakresie bez konieczności repozycjonowania go.

Odp. Zgodnie ze zmodyfikowanym SIWZ.

- Dotyczy Zestawienie Wymaganych Parametrów Technicznych Sprzętu RTG, p. II.7.

Czy Zamawiający uzna za równoważne rozwiązanie polegające na wskazówkowym wskaźniku kąta wychylenia lampy zlokalizowanym na kołpaku lampy RTG?

Odp. Zgodnie ze zmodyfikowanym SIWZ.

- Dotyczy Zestawienie Wymaganych Parametrów Technicznych Sprzętu RTG, p. III.3.

Czy Zamawiający dopuści lampę RTG z pojemnością cieplną anody min. 170 kHU?

Wartości taka pojemności cieplnej samej anody jest wystarczająca do przeprowadzenia wszelkich ekspozycji radiograficznych.

Odp. Zgodnie ze zmodyfikowanym SIWZ.

- Dotyczy Zestawienie Wymaganych Parametrów Technicznych Sprzętu RTG, p. IV.2

Czy Zamawiający dopuści aparat z maksymalnym obciążeniem stołu min. 200 kg?

Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wymaganej przez Zamawiającego i nie będzie miała praktycznie znaczenia przy użytkowaniu przedmiotowego aparatu.

Odp. Zgodnie ze zmodyfikowanym SIWZ.

- Dotyczy Zestawienie Wymaganych Parametrów Technicznych Sprzętu RTG, p. IV.6.

Czy Zamawiający dopuści aparat z zakresem przesuwu wzdłużnego płyty pacjenta  min. 92 cm?

Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wymaganej przez Zamawiającego i nie mająca żadnego wpływu na praktyczne użytkowanie aparatu.

Odp. Zgodnie ze zmodyfikowanym SIWZ.

- Dotyczy Zestawienie Wymaganych Parametrów Technicznych Sprzętu RTG, IV.8.

Czy Zamawiający dopuści aparat z wysokością blatu stołu max 75 cm?

Wysokość ta jest jedynie o 5 cm wyższa od maksymalnej wymaganej przez Zamawiającego i nie stanowi utrudnienia i ograniczenia w użytkowaniu aparatu.

Odp. Zgodnie ze zmodyfikowanym SIWZ.

- Dotyczy Zestawienie Wymaganych Parametrów Technicznych Sprzętu RTG, IV.12.

Czy Zamawiający dopuści kratkę przeciwrozproszeniową stałą o rozdzielczości 80 l/cm?

Jest to kratka zapewniająca maksymalną eliminację promieniowania rozproszonego i wysoką jakość obrazowania.

Odp. Zgodnie ze zmodyfikowanym SIWZ

- Dotyczy Zestawienie Wymaganych Parametrów Technicznych Sprzętu RTG, p. VI

Czy Zamawiający dopuści detektor cyfrowy o niektórych parametrach innych niż wymagane, odpowiednio:

p. 1 - przewodowa praca detektora

p. 2 - warstwa scyntylatora wykonana z materiału DRZ+

p. 4 - grubość detektora wraz z obudową 23mm

p. 8 - skala szarości odczytu 14 bit

p. 9 – podgląd obrazu max po 7 s

p. 11 – obciążenie powierzchniowe – 150 kg

p. 12 – waga detektora – 4,95 kg?

Detektor ten zapewnia z uwagi na swoją konstrukcję zapewnia długie użytkowanie i otrzymywanie zdjęć najwyższej jakości bez nadmiernego narażania go na uszkodzenia mechaniczne.

Odp. Zgodnie ze zmodyfikowanym SIWZ

- Dotyczy Zestawienie Wymaganych Parametrów Technicznych Sprzętu RTG, p. VI. 13.

Czy Zamawiający dopuści aparat, którego detektor jest kalibrowany podczas montażu
i uruchamiania aparatu, a później wykonywana podczas przeglądów aparatu?

Nie ma konieczności kalibrowania detektora podczas każdorazowego włączania aparatu przez co zabierany jest czas, który powinien być przeznaczony na obsługę pacjentów.

Odp. Zgodnie ze zmodyfikowanym SIWZ.

- Dotyczy Zestawienie Wymaganych Parametrów Technicznych Sprzętu RTG, p. VII.5

Czy Zamawiający dopuści możliwość wpisywania wszystkich danych bezpośrednio na stanowisku za pomocą klawiatury, ale nie za pomocą ekranu dotykowego, gdyż ekran służący do obsługi aparat nie jest ekranem dotykowym?
Wprowadzania danych do aparatu za pomocą klawiatury jest powszechnie stosowane i jest wygodniejsze od wprowadzania danych z ekranu dotykowego.

Odp. Zgodnie ze zmodyfikowanym SIWZ.

- Dotyczy Zestawienie Wymaganych Parametrów Technicznych Sprzętu RTG, p. VII.6.

Czy Zamawiający uzna za równoważne rozwiązanie sortowanie badań na podstawie zadanych kryteriów, min. imię i nazwisko pacjenta, rodzaj badania, data wykonania badania?

Rozwiązanie to jest równie funkcjonalne jak wyszukiwanie wg zadanych kryteriów.

Odp. Zgodnie ze zmodyfikowanym SIWZ.

- Dotyczy Zestawienie Wymaganych Parametrów Technicznych Sprzętu RTG, VII.7

Czy Zamawiający dopuści aparat w którym konsola technika jest uruchamiana bez konieczności logowania się do niej?

Jest to rozwiązanie wygodne i bezpieczne, gdyż konsola stoi w pomieszczeniu, gdzie dostęp jest ograniczony i dostęp ma tam tylko dedykowany i upoważniony personel.

Odp. Zgodnie ze zmodyfikowanym SIWZ.

- Dotyczy Zestawienie Wymaganych Parametrów Technicznych Sprzętu RTG, VII.11

Czy Zamawiający dopuści aparat, który nie wyświetla stopnia naładowania baterii detektora
i informacji o połączeniu i gotowości do przyjęcia ekspozycji?

Detektor pracuje w trybie przewodowym, więc detektor ma ciągłe zasilanie i nie ma możliwości rozładowania się baterii oraz połączenie jest cały czas, a w przypadku ewentualnego zerwania połączenia przewodowego odpowiedni komunikat jest wyświetlany na ekranie konsoli technika. Dodatkowo aparat jest domyślnie gotowy do przyjęcia ekspozycji, a w przypadku odstępstwa od tego stanu aparat wyświetli odpowiedni komunikat na ekranie konsoli technika.

Odp. Zgodnie ze zmodyfikowanym SIWZ.

- Dotyczy Zestawienie Wymaganych Parametrów Technicznych Sprzętu RTG, p.I.7

Czy Zamawiający dopuści aparat z maksymalnym czasem ekspozycji 2,5s?

W przypadku aparatów cyfrowych, gdzie przeważająca większość zdjęć jest wykonywana
z wykorzystaniem automatyki ekspozycji ACE czas taki zapewnia możliwość wykonania wszelkich ekspozycji.

Odp. Zgodnie ze zmodyfikowanym SIWZ.

- Dotyczy Zestawienie Wymaganych Parametrów Technicznych Sprzętu RTG, p.III.4

Czy Zamawiający dopuści aparat z prędkością chłodzenia anody minimum 90 kHU/min?

W przypadku aparatów radiograficznych kostno-płucnych w/w prędkość chłodzenia samej anody zapewnia, że lampa nie zostanie przegrzana.

Odp. Zgodnie ze zmodyfikowanym SIWZ.

- Dotyczy Załącznika Nr 2 do Formularza oferty SIWZ (Projekt Umowy):

Czy Zamawiający rozważy uzupełnienie zapisu §1 ust. 1 wzoru umowy 1. o następujący zapis
 „1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji dostawę, montaż i uruchomienie aparatu RTG wraz z najnowszym oprogramowaniem umożliwiającym pełne korzystanie z wszelkich możliwości
i funkcjonalności tego aparatu (zwanych dalej urządzeniem) dla SPZZOZ w Przysusze na dzień podpisania umowy.”?

Odp. Zgodnie ze zmodyfikowanym SIWZ

- Dotyczy Załącznika Nr 2 do Formularza oferty SIWZ (Projekt Umowy):

Czy Zamawiający rozważy zmianę zapisów §5 ust. 1, tj. zastąpi pojęcia „opóźnienia” na „zwłokę”?

Opóźnienie nie zawsze wynika z winy/zaniechania Wykonawcy, natomiast pojęcie zwłoki odnosi się do kwalifikowanej, zawinionej okoliczności.

Odp. Zgodnie ze zmodyfikowanym SIWZ.

- Dotyczy Załącznika Nr 2 do Formularza oferty SIWZ (Projekt Umowy):

Czy Zamawiający rozważy zmianę zapisów §5 ust. 1 podpunkt 3) poprzez wprowadzenie zapisów
o następującym brzmieniu:

„3) za odstąpienie od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada  wyłącznie  Wykonawca – Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 5% wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 1 umowy.”?

Odp. Zgodnie ze zmodyfikowanym SIWZ.

- Dotyczy Załącznika Nr 2 do Formularza oferty SIWZ (Projekt Umowy):

Czy Zamawiający rozważy zmianę zapisów §5 ust. 2 poprzez wprowadzenie zapisów o następującym brzmieniu:

„2.Za szkody powstałe na majątku Zamawiającego w czasie dostaw odpowiada Wykonawca w pełnym zakresie do wartości rzeczywiście poniesionej, udowodnionej  i  zawinionej  przez  Wykonawcę  szkody.”?

Odp. Zgodnie ze zmodyfikowanym SIWZ

- Dotyczy Załącznika Nr 2 do Formularza oferty SIWZ (Projekt Umowy):

Czy Zamawiający rozważy zmianę §5 ust. 4 wzoru umowy w ten sposób, aby odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy na podstawie i w związku z umową była ograniczona, poprzez dodanie kolejnego zdania w następującym brzmieniu:

„Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z niniejszej umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do wartości umowy netto.”?

UZASADNIENIE:

Dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w oparciu o skomplikowane rozwiązania technologiczne kluczowa jest możliwość oszacowania ryzyka związana z daną transakcją. Przy braku ograniczenia odpowiedzialności nie jest możliwa rozsądna ocena potencjalnych ryzyk związanych z zawarciem umowy. W oparciu o zasady kodeksu cywilnego, wysokość potencjalnego odszkodowania jest teoretycznie nieograniczona i może, przy niesprzyjającym splocie okoliczności, osiągnąć poziom wielokrotnie wyższy niż wartość danej transakcji.

Ograniczanie odpowiedzialności stron umowy w relacjach między przedsiębiorcami jest od dawna standardem rynkowym. Przy zastosowaniu reżimu kodeksowego łączącego się z nieograniczoną odpowiedzialnością za szkodę, niewykluczona jest znaczna dysproporcja pomiędzy wartością transakcji a szkodą.

Z uwagi na ryzyka technologiczne nie można wykluczyć takiej wady technologicznej, która wbrew dotychczasowym doświadczeniom z produktami, mogłaby skutkować szkodą. Szkoda może również powstać (i głównie tak do niej dochodzi) w efekcie ludzkiego błędu. Pomimo stałych wysiłków usprawniających

zarządzanie jakością, błędu wynikającego z ludzkiego zaniedbania nie da się w 100% wykluczyć.

Odp. Zgodnie ze zmodyfikowanym SIWZ.

- Dotyczy Załącznika Nr 2 do Formularza oferty SIWZ (Projekt Umowy):

Wymóg jednorazowego dostarczenia serwisowych kodów dostępu określony § 1 ust. 8 i 9 Projektu Umowy w przypadku niektórych wykonawców nie może być dotrzymany w tym sensie, że kody ulegają zmianie i mogą być dostarczane okresowo, za każdym razem, gdy są potrzebne.

Czy Zamawiający zaakceptuje w związku z tym dostarczenie kodów dostępu do oprogramowania serwisowego po zakończeniu gwarancji podstawowej na urządzenie na każde życzenie Zamawiającego, ponieważ dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji urządzenia medycznego są one generowane na czas wykonywania naprawy i nie mogą być generowane „na przyszłość”?

W okresie gwarancji jedynym dysponentem kodów dostępu do oprogramowania serwisowego jest podmiot świadczący gwarancję, ponieważ niewłaściwe wykorzystanie oprogramowania serwisowego stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów oraz stanu urządzenia medycznego. W związku z tym prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest uzyskanie kodów/haseł/kluczy serwisowych lub innych zabezpieczeń sprzętowych (m.in. dongli), których uzyskanie, po podpisaniu stosownego protokołu przekazania, umożliwi Zamawiającemu dostęp wyłącznie do oprogramowania serwisowego niezbędnego z technicznego punktu widzenia w celu wykonywania montażu, instalacji, regulacji, testowania oraz serwisu/ utrzymania przedmiotowego urządzenia.

Dodatkowo prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał od potencjalnych podmiotów świadczących pogwarancyjne usługi serwisowe podpisania z Wykonawcą stosownej umowy licencji, która przeniesie wszelkie ryzyka i odpowiedzialności wynikające ze stosowania oprogramowania serwisowego na podmiot świadczący usługi serwisowe. Wykonawca nie będzie miał prawa pobierania dodatkowego wynagrodzenia z tytułu zawarcia umowy licencji na oprogramowanie serwisowe.

Odp. Pod pojęciem kodów użytych w §1 ust.8, które Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia ich w

dniu dostawy przedmiotu umowy, Zamawiający rozumie jedynie kody niezbędne do

prawidłowego bieżącego użytkowania aparatu.

- Dotyczy Załącznika Nr 2 do Formularza oferty SIWZ (Projekt Umowy) §2 ust. 6:

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w dniu dostawy aparatu stanowiącego przedmiotu umowy: instrukcję obsługi w języku polskim zawierającą zapisy dotyczące bezpieczeństwa użytkownika i bezpieczeństwa pacjenta, kartę gwarancyjną, instrukcję serwisową oraz informacje niezbędne do wypełnienia dokumentu paszportu technicznego sprzętu.

Prosimy o wyjaśnienie czy przez instrukcję serwisową należy rozumieć, że dostarczona instrukcja serwisowa może być częścią instrukcji obsługi aparatu i ma umożliwić użytkownikowi diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji i kalibracji w zakresie dopuszczonym przez producenta do wykonywania samodzielnie przez użytkownika zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z 20 maja 2010 roku?

Producent urządzenia medycznego jest odpowiedzialny za skutki jego działania w całym okresie jego eksploatacji. Niewłaściwie wykonywane prace serwisowe stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów i dlatego powinny być wykonywane przez wykwalifikowane podmioty posiadające autoryzację producenta. Takie podmioty posiadają dokumentację techniczną i dostęp do funkcji serwisowych.

Odp. Tak.

- Dotyczy Załącznika Nr 2 do Formularza oferty SIWZ (Projekt Umowy) §4 ust. 4e:

„e. w przypadku czasu trwania naprawy gwarancyjnej dłuższego niż 10 dni Wykonawca zapewnia urządzenie

zastępcze na czas trwania naprawy”.

Czy Zamawiający zrezygnuje z tego zapisu?

Oferowane urządzenie jest dużym, stacjonarnym aparatem wyprodukowanym na indywidualne zamówienie Zamawiającego, montowanym na stałe w wyznaczonym miejscu i nie ma możliwości dostarczenia urządzenia zastępczego o tych samych parametrach. Wstawienie aparatu zastępczego wymagałoby zdemontowania aparatu uszkodzonego, instalacji aparatu zastępczego, jego uruchomienia i skalibrowania, wykonania odpowiednich testów oraz dokonania odbiorów w tym Sanepid, a po wykonaniu naprawy – ponowienia tych czynności. Sekwencja tych czynności zajmuje co najmniej kilka tygodni, kilkakrotnie dłużej niż najbardziej skomplikowana naprawa aparatu i znacznie zwiększa koszty bieżącego postępowania. Dostarczenie elementu zastępczego mieści się w rutynowej procedurze naprawczej Wykonawców. Ponadto interesy Zamawiającego są wystarczająco zabezpieczone poprzez przewidziane kary umowne oraz przedłużenie okresu gwarancji.

Czy w celu skrócenia czasu wykonania naprawy a tym samym czasu przestoju aparatu należy zaoferować system zdalnej diagnostyki wykonany na koszt Wykonawcy?

Odp. Zgodnie ze zmodyfikowanym SIWZ.

- Dotyczy Załącznika Nr 2 do Formularza oferty SIWZ (Projekt Umowy):

Czy Zamawiający w §7 ust. 8 poprzez pojęcie „użytkownika” rozumie Zamawiającego?

Odp.Tak.

Pytania dotyczące prac adaptacyjnych:

- Czy zamawiający potwierdza, że dostarczy wykonawcy wszystkie niezbędne dokumenty, leżące w gestii zamawiającego (np. księga jakości, zakładowy plan postępowania awaryjnego, instrukcja racy itp.) do uzyskania zgody na dopuszczenie aparatu RTG przez SANEPID?

Odp. Zgodnie ze zmodyfikowanym SIWZ.

- Czy w zakresie prac adaptacyjnych jest także dostawa wyposażenia typu pojemniki na ręczniki, dozowniki, lustra itp.?

Odp. Nie.

- Prosimy o potwierdzenie, że wentylacja w pomieszczeniach pod pracownię RTG jest sprawna i zgodna
z obowiązującymi przepisami. Jeżeli tak proszę o udostępnienie protokołu pomiaru wentylacji.

Odp. Wykonanie wentylacji leży po stronie Wykonawcy zgodnie z SIWZ rozdz. III pkt.5 ppkt. f jako

wykonanie niezbędnych prac adaptacyjnych.

- Czy Zamawiający udostępni dokumentację konstrukcyjną oraz budowlaną stropów pomieszczenia,
w którym ma zostać zainstalowany dostarczony nowy aparat RTG?

Odp. Zgodnie ze zmodyfikowanym SIWZ.

- Czy Zamawiający wymaga wykonania w nowej sterowni punktów sieci komputerowej?

Odp. Nie.

- Jeżeli odbiory Sanepidu będą po stronie Wykonawcy proponowany termin 40 dni na realizację może okazać się nie wystarczający. Jak wiemy Sanepid ma 14 dni na dokonanie pomiarów oraz 30 dni na wydanie opinii. Gdyby te ustawowe terminy zaistniały to czas 40 dni na wykonanie dokumentacji, dostawy i instalacji  oraz odbiory jest niewystarczający. W związku z tym czy Zamawiający  wydłuży termin realizacji do 90 dni?

Odp. Zgodnie ze zmodyfikowanym SIWZ.

- Czy Zamawiający oczekuje wykonania instalacji ppoż. i/lub DSO dla adaptowanych pomieszczeń?

Odp. Nie.

- Czy Zamawiający wymaga wykonania jakichkolwiek prac remontowych poza pomieszczeniem badań?

Odp. Nie.

- Prosimy o informację czy Zamawiający dysponuje łączem internetowym o przepustowości min. 2 Mbit/sec w celu umożliwienia zdalnej diagnostyki?

Odp. Tak.

- Prosimy Zamawiającego o podanie parametrów istniejącej linii zasilającej pracownię RTG tj.:

- przekrój kabla,

- wartość zabezpieczenia nadmiarowo-prądowego kabla,

- przybliżona długość kabla zasilającego RTG z rozdzielni głównej (RG),

- odległość rozdzielni głównej (RG), z której zasilany jest RTG od stacji transformatorowej,

- przekroje kabli zasilających RG.

Czy Zamawiający dysponuje rezerwą mocy (ok. 35kVA) niezbędną do zasilenia nowego RTG?

Odp. Kabel miedziany YKY 5x25mm, pracownia zasilana bezpośrednio ze stacji transformatorowej

znajdującej się na naszej posesji w odległości ok. 36m.

- Czy Zamawiający potwierdza, że w pomieszczeniu znajduje się sprawna instalacja elektryczna pozwalająca na zasilenie aparatu RTG?

Odp. Tak.

- Czy Zamawiający poza niezbędnymi pracami związanymi z wykonaniem przyłącza elektrycznego
i kanałów instalacyjnych pod planowane urządzenie RTG, przewiduje inny zakres prac?

Odp. Zgodnie ze zmodyfikowanym SIWZ.

- Czy w przypadku niespełnienia wymagań istniejących osłon radiologicznych do „projektowanych” Zamawiający oczekuje ich wykonania w ramach prowadzonego postępowania, czy wykona je we własnym zakresie?

Odp. Zgodnie ze zmodyfikowanym SIWZ.

- Czy Zamawiający potwierdza, że przekaże teren do adaptacji w dniu podpisania umowy?

Odp. Tak.

- Dotyczy Stacja Lekarska, VIII pkt.6:

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie monitorów diagnostycznych - opisowych do przeprowadzania opisów RTG, dedykowanych przez wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 kwietnia 2017 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej, tj. 2 monitory pracujące w układzie pionowym, z rozdzielczością ekranu min 2MP?

Odp. Zgodnie ze zmodyfikowanym SIWZ.

- Dotyczy Stacja Lekarska, VIII pkt.9:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania stacji lekarskiej z oprogramowaniem medycznym posiadającym obsługę protokołów DICOM, w szczególności: Dicom Send i Dicom Print?

Pragniemy zauważyć, że funkcjonalność protokołów Dicom Worklist jest stosowana pomiędzy systemem HIS/RIS a urządzeniem RTG i polega na przygotowaniu danych demograficznych pacjenta przez rejestratora systemu HIS/RIS celem komfortowego ich wykorzystania przy rozpoczęciu badania na stacji operatora aparatu. Funkcjonalność komunikacji dla protokołu Dicom Worklist na stacji lekarskiej zachowana jest poprzez oprogramowanie HIS/RIS/PACS szpitala, z którym stacja lekarska jest zintegrowana.

Protokół Dicom Storage Commitment odpowiada za celowe potwierdzanie poprawnej archiwizacji pomiędzy aparatem RTG wysyłającym dane a serwerem PACS, na który pierwszorzędnie przekazywane są zrealizowane badania. Proces ten odbywa się z wyłączeniem udziału stacji lekarskiej. Jeżeli dodatkowo stacja lekarska otrzymuje badania bezpośrednio z aparatu, zawsze ma ona dostęp do archiwum badań na serwerze PACS i takie rozwiązanie gwarantuje bezpieczeństwo utrzymania medycznych danych krytycznych.

Odp. Zgodnie ze zmodyfikowanym SIWZ.

- Dotyczy Stacja Lekarska, IX:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada tzw. wolne licencje do podłączenia aparatu RTG oraz stacji Lekarskiej do informatycznych systemów HIS/RIS/PACS o których mowa w przedmiotowym punkcie,
a także potwierdzenie iż integracja ta odbędzie się z wyłączeniem kosztów po stronie Wykonawcy składającego ofertę w niniejszym postępowaniu. W przypadku braku wolnych licencji prosimy o wskazanie łącznych kosztów integracji, jakie każdy z Wykonawców zobowiązany jest ująć w celu przedstawienia konkurencyjnych ofert. Brak w/w informacji może skutkować uzyskaniem przez Wykonawców od producenta oprogramowania ofert cenowych w różnej wysokości lub braku ich uzyskania w ogóle, co może prowadzić do niemożliwości złożenia oferty w przedmiotowym postępowaniu lub złożenia ofert uniemożliwiających ich porównaniu przez Zamawiającego.

Odp. Zgodnie ze zmodyfikowanym SIWZ.

- Dotyczy Stacja Lekarska, X, pkt.6:

Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający wymaga certyfikatu CE, deklaracji zgodności oraz wpisu do Urzędu Wyrobów Medycznych na dostarczony aparat rentgenowski  oraz certyfikatu CE i deklaracji zgodności i wpisu do Urzędu wyrobów medycznych na dostarczone oprogramowanie medyczne stacji opisowej i monitory medyczne dostarczane wraz ze stacją.

Odp. Zgodnie ze zmodyfikowanym SIWZ.

Dyrektor  SPZZOZ w  Przysusze

lek .med. Grzegorz Dziekan