L.Dz. SPZZOZ/408/2020                	                                                               Przysucha, dnia 22.06.2020

Wszyscy uczestnicy postępowania

02/ZP/2020

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze działając w oparciu o art. 38 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w odpowiedzi na pytania Wykonawców wyjaśnia treść SIWZ dotyczącą przetargu nieograniczonego na realizację zadania:

Dostawa odczynników i dzierżawa analizatorów dla laboratorium SPZZOZ w Przysusze – 02/ZP/2020

W związku z ogłoszonym postępowaniem przetargowym składamy poniższe pytania dotyczące SIWZ:

A. Pytania do zadania nr 1 (analizator biochemiczny)

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, który nie posiada możliwości wykonywania oznaczenia metodą polaryzacji fluorescencyjnej, ale pozwala na wykonanie wszystkich badań wskazanych w załączniku pozostałymi metodami?

Odp. Zamawiający dopuszcza analizator, który nie ma możliwości wykonania oznaczenia metodą polaryzacji fluorescencyjnej

- Czy Zamawiający dopuści analizator wykonujący 300 oznaczeń fotometrycznych na godzinę i 180 oznaczeń ISE, co całkowicie pokryje dobowe zapotrzebowanie zamawiającego ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający wymaga analizatora biochemicznego, który nie przechodzi w proces uśpienia i tym samym ma być stale gotowy do pracy?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający wymaga analizatora z dedykowanymi miejscami cito?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający wymaga systemu chłodzenia odczynników w temp 4-8 C co zapewni możliwość ich przechowywania na pokładzie aparatu, bez przekładania ich do lodówki po wykonaniu oznaczeń ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści jeden odczynnik UIBC od obcego producenta, który będzie miał ustawioną aplikację na zaoferowany analizator?

Odp. Zamawiający dopuszcza zamienne odczynniki do UIBC lub TIBC od producenta tożsamego z aparatem w celu zapewnienia standardu jakości.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora z pamięcią wewnętrzną do 10 000 danych pacjentów? Dane pacjentów są przechowywane w LIS jaki jest zainstalowany w laboratorium to też przedstawiona w SIWZ pięciokrotnie większa pamięć wewnętrzna analizatora jest według oferenta nieuzasadniona.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, który będzie ujęty w grupie minimum 30 aparatów w COBJwDL. Takie rozwiązanie całkowicie umożliwia Zamawiającemu uzyskanie wyników porównawczych względem metody i systemu.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Prosimy o doprecyzowanie czy w podanej ilości badań uwzględnione są dodatkowe oznaczenia na kalibrację?

Odp. Tak.

- Czy Zamawiający wymaga analizatora, w którym częstotliwość kalibracji modułu ISE jest wykonywana rzadziej niż co 7 dni?

Odp. Zamawiający nie wymaga.

- Czy w przypadku, gdy analizator nie wymaga współpracy ze stacją uzdatniania wody i zużywa poniżej 2 litrów wody na godzinę pracy przy pełnym obciążeniu badaniami a Wykonawca zobowiąże się do dostawy wymaganej przez analizator ilości wody, Zamawiający odstąpi od konieczności zaoferowania stacji uzdatniania wody? Jeśli Zamawiający podtrzymuje powyższy zapis, prosimy o podanie parametrów technicznych stacji uzdatniania wody.

Odp. Zamawiający odstąpi od konieczności zaoferowania stacji uzdatniania wody, w przypadku, gdy Wykonawca zobowiąże się do dostawy wymaganej przez analizator ilości wody bezpłatnie.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę ilości kontroli, kalibratorów oraz części zużywalnych kierując się najlepszą wiedzą i doświadczeniem producenta i użytkowników? Takie rozwiązanie pozwoli na zaoferowanie ilości materiału kontrolnego, materiałów zużywalnych i kalibratorów zgodnie ich rzeczywistym zużyciem, a nie z ich teoretyczną stabilnością? Taka kalkulacja pozwoli na ekonomiczne skalkulowanie wartości oferty i umożliwi przedstawienie oferty zapewniającej możliwość uczciwej konkurencji.

Odp. Zamawiający prosi o zaoferowanie i wycenę ilości materiału kontrolnego, materiałów zużywalnych i kalibratorów zgodnie z ich teoretyczną stabilnością. Taka kalkulacja umożliwi przedstawienie oferty zapewniającej możliwość uczciwej konkurencji.

B. Pytania do zadania nr 5 (analizator koagulologiczny)

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, który będzie ujęty w grupie minimum 30 aparatów w COBJwDL. Takie rozwiązanie całkowicie umożliwia Zamawiającemu uzyskanie wyników porównawczych względem metody i systemu.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Prosimy o doprecyzowanie prowadzonej kontroli dla PT, APTT w formie ilości badań kontrolnych co pozwoli na ekonomiczne skalkulowanie oferty. Podana w SIWZ informacja ujmuje 1500 bliżej nie określonych opakowań materiału kontrolnego.

Odp. Podane w SIWZ informacje w kolumnie 4 tabeli B wskazują ilość oznaczeń kontrolnych (a nie opakowań) wykonywanych w ciągu 3 lat.

- Prosimy o doprecyzowanie prowadzonej kontroli dla D-Dimerów w formie ilości badań kontrolnych co pozwoli na ekonomiczne skalkulowanie oferty.

Odp. Zamawiający oczekuje  wyceny i ilości badań kontrolnych do oznaczenia D-dimerów skalkulowanych według zaleceń producenta.

C. Pytania do zadania nr 6 (analizator hematologiczny)

- Czy Zamawiający dopuści analizator starszy niż z roku 2015 ale w pełni sprawny pod względem technicznym i objęty serwisem producenta.

Odp. Zamawiający dopuszcza analizator nie starszy niż z 2013r. w pełni sprawny pod względem technicznym i objęty serwisem producenta.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, który będzie ujęty w grupie minimum 30 aparatów w COBJwDL. Takie rozwiązanie całkowicie umożliwia Zamawiającemu uzyskanie wyników porównawczych względem metody i systemu.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

D. Pytania do zadania nr 7 (system do badań techniką aglutynacji kolumnowej)

- Czy Zamawiający dopuści system do badań techniką aglutynacji kolumnowej starszy niż z roku 2015 ale w pełni sprawny pod względem technicznym i objęty serwisem producenta.

Odp. Tak.

Dyrektor  SPZZOZ w  Przysusze

lek. Julian Wróbel