L.Dz. SPZZOZ/32/2019                 	                                                               Przysucha, dnia 29.01.2019 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

01/ZP/2019

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze działając w oparciu o art. 38 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w odpowiedzi na pytania Wykonawców wyjaśnia treść SIWZ dotyczącą przetargu nieograniczonego na realizację zadania:

Dostawa wraz z montażem aparatu RTG  dla SPZZOZ w Przysusze – 01ZP/2019

Dotyczy Załącznika nr 4 do Formularza oferty „ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH  SPRZĘTU  RTG„

- Dotyczy p. 1 rozdziału Generator. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu z generatorem wysokiej częstotliwości 30 kHz. Proponowany generator jest stosowany w różnych wersjach mocy do wszystkich aparatów RTG oferowanych przez producenta, którego jesteśmy przedstawicielem, bez kompromisu dla jakości obrazu. Ponadto w  literaturze fachowej przyjmuje się, że częstotliwość pracy 30 kHz jest standardową, wzorcową częstotliwością dla generatorów wysokiej częstotliwości. Biorąc pod uwagę powyższe prosimy o uwzględnienie naszej prośby.

Odp. Zgodnie ze zmodyfikowanym SIWZ.

- Dotyczy p. 4 i p. 5 rozdziału Lampa RTG. Prosimy o dopuszczenie aparatu RTG z lampą RTG o pojemności cieplnej kołpaka lampy 1339 kHU oraz szybkości chłodzenia anody 99,8 kHU/min przy szybkości wirowania znacznie przekraczającej wymaganą – wynoszącej 9700 obr/min, zachowanej wymaganej wartości pojemności cieplnej anody 400 kHU oraz zachowanych wymaganych wielkościach ognisk 0,6mm i 1,2mm. W porozumieniu z producentem oferujemy całą gamę aparatów RTG z mocami generatorów od 32 kW do 82 kW. W oferowanym aparacie RTG planujemy  zastosować lampę E7254FX produkowaną przez koncern Toshiba. Lampy tego producenta są na wyposażeniu aparatów RTG wielu czołowych producentów. Według zaleceń producenta oferowanego aparatu RTG oraz naszej najlepszej wiedzy fachowej parametry lampy RTG E7254FX są wystarczające i mają zastosowanie do obsługi aparatu RTG z generatorem 82kW, który w warunkach maksymalnej mocy spowoduje wydzielanie w lampie RTG podczas ekspozycji  57% więcej ciepła, niż wymagany generator 52 kW. Tym bardziej więc pojemność cieplna kołpaka lampy 1339 kHU oraz szybkość chłodzenia anody 99,8 kHU/min będą wystarczające dla aparatu RTG z generatorem o mocy 52 kW.

Odp. Odp. Zgodnie ze zmodyfikowanym SIWZ.

- Dotyczy rozdziału STÓŁ DO ZDJĘĆ KOSTNYCH oraz rozdziału STATYW DO ZDJĘĆ ODLEGŁOŚCIOWYCH. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający Wymaga dostarczenia aparatu cyfrowego DR, a nie analogowego aparatu RTG ucyfrowionego zestawem ucyfrowienia DR detektor + stacja technika. Podstawowa różnica na korzyść dla użytkownika przy dostawie aparatu wyprodukowanego, jako aparat cyfrowy DR jest fakt, iż aparat ten powinien być wyposażony w funkcję ładowania detektora umieszczonego w uchwycie w stole lub statywie. Dzięki temu użytkownik będzie zwolniony z obowiązku ciągłego sprawdzania, czy akumulator detektora nie wymaga ładowania, wyciągnięcia detektora z rozładowanym akumulatorem i wstawienia go do stacji ładowania, lub wyjęcia akumulatora z detektora i wstawienia akumulatora do ładowarki. Brak wprawy operatora i dopuszczenie do kompletnego rozładowania akumulatora może spowodować konieczność oczekiwania na naładowanie akumulatora i konieczność wykonania powtórnego badania. Ponadto detektor umieszczony w stole lub w statywie powinien przewodowo przesyłać dane z wykonanej ekspozycji. Zabezpiecza to użytkownika przed wadliwym działaniem bezprzewodowego systemu przesyłania danych WiFi i wydłużonym oczekiwaniem na przesył danych z detektora do stacji technika.  Biorąc pod uwagę powyższe prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający Wymaga dostarczenia aparatu cyfrowego DR, a nie analogowego aparatu RTG ucyfrowionego zestawem ucyfrowienia DR detektor + stacja technika. Przy detektorze umieszczonym w stole lub w statywie aparat cyfrowy DR powinien umożliwiać ładowanie akumulatora detektora oraz umożliwiać przewodowy przesył danych.

Odp. Odp. Zgodnie ze zmodyfikowanym SIWZ.

- Dotyczy rozdziału STÓŁ DO ZDJĘĆ KOSTNYCH oraz rozdziału STATYW DO ZDJĘĆ ODLEGŁOŚCIOWYCH. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający Wymaga dostarczenia ładowarki do akumulatora oraz zapasowego akumulatora do detektora.

Odp. Odp. Zgodnie ze zmodyfikowanym SIWZ.

- Dotyczy p. 1 rozdziału STÓŁ DO ZDJĘĆ KOSTNYCH oraz p. 1 rozdziału STATYW DO ZDJĘĆ ODLEGŁOŚCIOWYCH. Uprzejmie prosimy o rezygnację z tego wymogu, lub dopuszczenie aparatu spełniającego wymóg  „Akceptowany format kaset 35x43 cm” W przypadku stosowania wymaganego detektora o wymiarach 35x42 cm, kasety do techniki tradycyjnej, lub kasety CR nie będą stosowane.  Gdyby jednak Zamawiający Chciał się zabezpieczyć na przypadek awarii detektora, zawsze będzie mógł wówczas zastosować kasetę CR 35x43.

Odp. Zgodnie ze zmodyfikowanym SIWZ.

- Dotyczy p. 3 i p. 4 rozdziału STÓŁ DO ZDJĘĆ KOSTNYCH. W związku z faktem, iż Zamawiający dysponuje bardzo wąskim pomieszczeniem badań o niewielkich rozmiarach, co obecnie stwarza duże trudności transportu na badanie pacjenta leżącego na łóżku, lub wózku, prosimy o zmianę wymagań blatu stołu, lub dopuszczenie blatu stołu o wymiarach:

| Długość płyty pacjenta | Min. 220 cm |
| --- | --- |
| Szerokość płyty pacjenta | Min. 75 cm |

Odp. Zgodnie ze zmodyfikowanym SIWZ.

- Dotyczy p. 9 rozdziału STÓŁ DO ZDJĘĆ KOSTNYCH. Prosimy o dopuszczenie aparatu RTG z odległością film – płyta pacjenta 8,9 cm. Parametr ten nie ma wpływu na jakość wykonanych badań.

Odp. Zgodnie ze zmodyfikowanym SIWZ.

- Dotyczy p. 4 rozdziału STATYW DO ZDJĘĆ ODLEGŁOŚCIOWYCH. Prosimy o dopuszczenie aparatu RTG z odległością film – płyta pacjenta 4,2 cm. Parametr ten nie ma wpływu na jakość wykonanych badań.

Odp. Zgodnie ze zmodyfikowanym SIWZ.

- Dotyczy p. 7 rozdziału DETEKTOR CYFROWY DO STOŁU I STATYWU. Prosimy o poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej: rozdzielczość powinna wynosić minimum 2836x2336 pikseli. Jest to naszym zdaniem minimalna dopuszczalna rozdzielczość gwarantująca Zamawiającemu akceptowalną jakość badań.

Odp. Zgodnie ze zmodyfikowanym SIWZ.

Dyrektor  SPZZOZ w  Przysusze

lek.med. Grzegorz Dziekan