L.Dz. SPZZOZ/35/2019                 	                                                               Przysucha, dnia 29.01.2019 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

01/ZP/2019

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze działając w oparciu o art. 38 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w odpowiedzi na pytania Wykonawców wyjaśnia treść SIWZ dotyczącą przetargu nieograniczonego na realizację zadania:

Dostawa wraz z montażem aparatu RTG  dla SPZZOZ w Przysusze – 01ZP/2019

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.), zwracamy się niniejszym o udzielenie wyjaśnień:

Parametry techniczne sprzętu RTG.

- Generator. Czy dopuszczą Państwo generator z zasilaniem 3 fazowym 380/400V/50Hz?

Odp. Tak.

- Generator. Czy dopuszczą Państwo częstotliwość generatora 30 kHz?

Odp. Zgodnie ze zmodyfikowanym SIWZ.

- Stół do zdjęć kostnych. Czy dopuszczą Państwo stół diagnostyczny z regulacją wysokości blatu?

Odp. Zgodnie ze zmodyfikowanym SIWZ.

- Stół do zdjęć kostnych. Czy dopuszczą Państwo długość płyty pacjenta 220 cm?

Odp. Zgodnie ze zmodyfikowanym SIWZ

- Stół do zdjęć kostnych. Czy dopuszczą Państwo stół diagnostyczny o parametrach:

Płyta pacjenta: 220x80,6cm, blat pływający, zakres wzdłużny 90cm, zakres ruchu w pionie: 30cm, najniższe położenie blatu 51,5 cm, dopuszczalna obciążenie blatu 250kg. Pozostałe parametry techniczny zgodne ze specyfikacją Zamawiającego.

Odp. Zgodnie ze zmodyfikowanym SIWZ

- Detektor cyfrowy do stołu i statywu. Czy Zamawiający dopuści cyfrowy detektor o maksymalnym obciążeniu powierzchniowym 150 kg? Parametr 150 kg jest proponowany przez wielu producentów. Powyżej tej wartości sugerujemy dodatkową osłonę na detektor.

Odp. Zgodnie ze zmodyfikowanym SIWZ.

- Czy Zamawiający doda punkt i rozszerzy zapis w tabeli  technicznej: Detektor cyfrowy do stołu i statywu. „ Dodatkowa obudowa , osłona ochronna umożliwiająca wykonanie ekspozycji w pozycji stojącej na rejestratorze do 300 kg”.

Odp. Zgodnie ze zmodyfikowanym SIWZ

- Detektor cyfrowy do stołu i statywu. Czy Zamawiający dopuści cyfrowy detektor o parametrach: praca w trybie bezprzewodowym, materiał – scyntylatora CsI, wielkość matrycy: 42,7x34,4 cm, grubość detektora: 15 cm, możliwość wykonywania badań poza stołem i stojakiem np. na wózku, łóżku, wielkość piksela: 139 µm, rozdzielczość: 3052x2436, skala szarości odczytu: 16 bit, podgląd obrazu: 3s, czas pełnego cyklu: 12s, maksymalne obciążenie powierzchniowe: 150 kg, waga detektora: 3,8 kg, system nie posiada automatycznej kalibracja detektora przy każdym starcie. Według producenta kalibracja jest zalecana i wykonywana raz na 6 miesięcy jako wymóg wystarczający.

Odp. Zgodnie ze zmodyfikowanym SIWZ

Dyrektor  SPZZOZ w  Przysusze

lek .med. Grzegorz Dziekan