Załącznik nr 4 do formularza oferty - specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa

wraz z opisem analizatorów.

Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu dostarczanego przez Wykonawcę

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA ANALIZATORA

BIOCHEMICZNEGO - ZADANIE 1

Pełna nazwa /typ urządzenia:  ...........................................................................................

Kraj pochodzenia : .........................................................................................................…

| Zestawienie granicznych parametrów medyczno-technicznych analizatora biochemicznego podstawowego |  | Odpowiedź oferenta Tak/Nie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zaoferowany aparat do wykonywania badań biochemicznych nie starszy niż 2015 r., po pełnym przeglądzie serwisowym i dostarczony wraz z podstawą, jeżeli nie będzie wolnostojący |  |
| 2 | serwis aparatu przeprowadzany przez serwis producenta |  |
| Metoda pomiarowa: |  |  |
| 1 | wieloparametrowy pomiar fotometryczny |  |
|  | reakcje punktu końcowego |  |
|  | reakcje kinetyczne |  |
|  | pomiar bichromatyczny |  |
|  | polaryzacja fluorescencyjna |  |
|  | ISE (Na, K, Cl) |  |
| 2 | wieloparametrowy pomiar turbidymetryczny |  |
| 3 | układ optyczny z zakresem pomiarowym umożliwiającym wykonanie wszystkich badań z poniżej listy |  |
| 4 | kuwety pomiarowe jednorazowe lub inny system z kontrolą czystości |  |
| 5 | termostatowana komora pomiarowa 37 C |  |
| Wydajność: |  |  |
| 1 | > 300 badań / godzinę dla pomiarów fotometrycznych |  |
| 2 | > 100 badań ISE / godzinę |  |
| 3 | całodobowa gotowość do pracy |  |
| 4 | wyposażenie zestawu w UPS – zabezpieczający pracę analizatora i komputera komunikacyjnego w przypadku zaniku zasilania |  |
| Próba badana: |  |  |
| 1 | surowica, osocze, mocz, płyn mózgowo-rdzeniowy, hemolizat, krew pełna |  |
| 2 | mała objętość próby pierwotnej |  |
| 3 | kontrola obecności próby |  |
| 4 | kontrola poziomu materiału badanego |  |
| 5 | automatyczne rozcieńczanie prób |  |
| 6 | stały dostęp - możliwość dostawiania prób bez przerywania pracy analizatora |  |
| 7 | wykonania prób w trybie „cito” |  |
| 8 | detekcja skrzepu w próbie badanej z systemem powiadamiania |  |
| 9 | ilość miejsc na próbki badane >75 |  |
| Odczynniki: |  |  |
| 1 | odczynniki gotowe do użycia lub inne |  |
| 2 | ekonomiczne zużycie - około 200 ul na badanie |  |
| 3 | kontrola poziomu odczynnika |  |
| 4 | możliwość stałego monitorowania poziomu odczynników |  |
| 5 | możliwość dodawania i wymiany odczynników bez przerywania pracy analizatora |  |
| 6 | system chłodzenia na pokładzie analizatora odczynników, kalibratorów i kontroli |  |
| 7 | konfekcjonowanie dostosowane do deklarowanej ilości badań (maksymalne wykorzystanie zestawu) |  |
| 8 | gotowe aplikacje odczynnikowe z możliwością dostępu i modyfikacji |  |
| 9 | spójny system odczynnikowy z aparatem (od jednego producenta) |  |
| System dozowania: |  |  |
| 1 | dwie igły próbkujące (odczynnikowa, próby) |  |
| 2 | możliwość pracy na próbach „pierwotnych” i „wtórnych” |  |
| System myjący: |  |  |
| 1 | nieduże zużycie wody |  |
| 2 | bezpłatne zainstalowanie stacji uzdatniania wody z obsługą serwisową, wymianą części i materiałów zużywalnych |  |
| Przechowywanie danych: |  |  |
| 1 | pamięć wewnętrzna umożliwiająca przechowywanie danych i wyników do 50 000 pacjentów |  |
| Praca w sieci: |  |  |
| 1 | dwukierunkowa transmisja danych w wewnętrznej sieci komputerowej |  |
| 2 | współpraca z używanym oprogramowaniem w laboratorium ProfLab firmy ATD-SOFTWARE |  |
| 3 | podłączenie analizatora do programu w ramach umowy dzierżawy |  |
| 4 | kodowa identyfikacja próbek |  |
| Oprogramowanie: |  |  |
| 1 | dostępna czytelna instrukcja w j. polskim |  |
| 2 | oprogramowanie operatorskie dla komunikacji z analizatorem w języku polskim |  |
| Kontrola jakości: |  |  |
| 1 | wewnętrzny program kontroli jakości z obliczeniami statystycznymi i ich wizualną prezencją |  |
| 2 | reprezentatywna grupa w kontroli COBJ w DL w Łodzi dla minimum 30 aparatów tożsamych z oferowanym |  |

| Wymagany zakres wykonywanych badań na analizatorze biochemicznym |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa |  |
| 1 | albuminy |  |
| 2 | alkohol etylowy |  |
| 3 | aminotransferaza alaninowa |  |
| 4 | aminotransferaza asparaginianowa |  |
| 5 | amylaza |  |
| 6 | ASO |  |
| 7 | CRP |  |
| 8 | białko całkowite |  |
| 9 | białko w moczu i PMR |  |
| 10 | bilirubina bezpośrednia |  |
| 11 | bilirubina całkowita |  |
| 12 | CK |  |
| 13 | chlorki |  |
| 14 | cholesterol |  |
| 15 | cholesterol HDL |  |
| 16 | cholesterol LDL |  |
| 17 | RF |  |
| 18 | D-Dimery |  |
| 19 | dehydrogenaza mleczanowa |  |
| 20 | ferrytyna |  |
| 21 | fosfataza zasadowa |  |
| 22 | fosforany nieorganiczne |  |
| 23 | gamma-glutamylotransferaza |  |
| 24 | glukoza |  |
| 25 | hemoglobina glikowana |  |
| 26 | kreatynina |  |
| 27 | kwas moczowy |  |
| 28 | lipaza |  |
| 29 | magnez |  |
| 30 | mocznik |  |
| 31 | potas |  |
| 32 | sód |  |
| 33 | triglicerydy |  |
| 34 | UIBC |  |
| 35 | wapń |  |
| 36 | żelazo |  |

Uwaga :

- Niespełnienie, któregokolwiek z powyższych warunków będzie podstawą do odrzucenia oferty.

### Dzierżawa witryny chłodniczej

### - Witryna chłodnicza np.  typ GOCH 435E lub równoważna

### Dzierżawa stanowiska komputerowego z podłączeniem do aktualnego systemu LIS

……………………................................................

( podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej )

Wykaz odczynników i materiałów zużywalnych

Tabela asortymentowo-cenowa

I. Odczynniki do oznaczeń z zakresu biochemii

W niniejszym Formularzu należy podać oprócz zapotrzebowanych odczynników, surowice kalibracyjne i kontrolne oraz wszystkie materiały zużywalne, a także ewentualne inne odczynniki potrzebne do przeprowadzenia w/w analiz. Należy podać także materiały potrzebne do czyszczenia, konserwacji i prawidłowej pracy całego systemu.

Tabela A

| Lp. | Nazwa odczynnika | Nr katalogowy | Szacunkowa liczba oznaczeń na 3 lata | Liczba oznaczeń z 1 opakowania | Liczba potrzebnych opakowań na 3 lata | Cena jednostkowa opakowania netto PLN | Wartość netto PLN | Podatek VAT |  | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | % | PLN |  |
| 1 | Glukoza |  | 40 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Mocznik |  | 20 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kreatynina |  | 33 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kwas moczowy |  | 8 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Cholesterol |  | 24 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Cholesterol HDL |  | 20 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Triglicerydy |  | 22 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Bilirubina całkowita |  | 11 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Bilirubina bezpośrednia |  | 270 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Żelazo (w tym 400 TIBC) |  | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Białko |  | 16 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Wapń |  | 3 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Magnez |  | 7 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Fosfor |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | LDH |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Amylaza |  | 1 700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | AST |  | 22 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ALT |  | 22 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Fosfataza zasadowa |  | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CPK |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | GGTP |  | 2 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | SOD |  | 25 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | POTAS |  | 22 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CHLORKI |  | 15 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CRP |  | 17 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ASO-ilościowo |  | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | BIAŁKO W MOCZU |  | 1 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | HbA1c |  | 3 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | RF - ilościowo |  | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ALKOHOL |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | D-DIMER |  | 1 600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |

Uwaga 1:  podane powyżej liczby oznaczeń zawierają odczynniki potrzebne do wykonania badań kontrolnych

Uwaga 2:  w kolumnie 6 (ilość potrzebnych opakowań na 1 rok) należy podać całkowite liczby opakowań - uzyskane po zaokrągleniu w górę ilości wyliczonych

Uwaga 3:  dla 1 pacjenta w laboratorium wykonuje się średnio 3 badania

……………………………………………………………………

(podpis i pieczęć przedstawiciela Wykonawcy)

- Kalibratory, materiały kontrolne, odczynniki dodatkowe, materiały zużywalne oraz inne materiały eksploatacyjne konieczne do wykonania oznaczeń wymienionych w tabeli A

Tabela B

| Lp. | Nazwa | Nr katalogowy | Liczba potrzebnych opakowań na 3 lata | Cena jednostkowa opakowania netto PLN | Wartość netto PLN | Podatek Vat |  | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | PLN |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................

(podpis i pieczęć przedstawiciela Wykonawcy)

- Dzierżawa analizatora do badań biochemicznych

Tabela C

| Przedmiot dzierżawy (nazwa) | Jednostka miary | Czynsz miesięczny | Liczba miesięcy | Wartość netto zł | Podatek Vat % | Wartość brutto zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 miesiąc |  | 36 |  |  |  |

Razem wartość oferty netto (suma	I + II + III ) : ..................

Słownie: ..............................

Razem wartość oferty brutto(suma I + II + III) : .....................

Słownie: ..................................

miejscowość, .....……………........

……………………………………………………………………

( podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

WYMAGANIA  TECHNICZNE DLA ANALIZATORA

IMMUNOCHEMICZNEGO – ZADANIE 2

Pełna nazwa /typ urządzenia:  ...........................................................................................

Kraj pochodzenia : .........................................................................................................…

| Zestawienie granicznych parametrów medyczno-technicznych analizatora immunochemicznego podstawowego |  | Odpowiedź oferenta Tak/Nie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zaoferowany aparat do wykonywania badań immunologicznych nie starszy niż 2015 r. po pełnym przeglądzie serwisowym i dostarczony wraz z podstawą, jeżeli nie będzie wolnostojący |  |
| 2 | metoda badań chemiluminescencja |  |
| 3 | system chłodzenia odczynników na pokładzie analizatora zabezpieczający ich stabilność w temperaturze zgodnej z rekomendacjami producenta |  |
| 4 | swobodny dostęp do badanych prób w trakcie pracy |  |
| Wydajność: |  |  |
| 1 | możliwość wykonania 15 lub więcej oznaczeń z jednej próbki – co najmniej 15 testów na analizatorze jednocześnie |  |
| 2 | minimalna wydajność aparatu 80/h oznaczeń |  |
| 3 | całodobowa gotowość do pracy |  |
| 4 | wyposażenie zestawu w UPS – zabezpieczający pracę analizatora i komputera komunikacyjnego w przypadku zaniku zasilania |  |
| Próba badana: |  |  |
| 1 | w pełni zautomatyzowany analizator immunologiczny wykonujący badania w surowicy, osoczu i moczu |  |
| 2 | System mycia sond lub jednorazowe końcówki zabezpieczające przed carr – over do pipetowania materiału badanego i odczynników |  |
| 3 | wykonywanie badań w próbkach pierwotnych oraz w naczyniach pediatrycznych |  |
| 4 | detektor wykrywania skrzepów |  |
| 5 | automatyczne rozcieńczanie próbek poza zakresem liniowości |  |
| Odczynniki: |  |  |
| 1 | odczynniki gotowe do użycia |  |
| 2 | możliwość stałego monitorowania i poziomu odczynników i materiałów zużywalnych |  |
| 3 | automatyczne rozcieńczenie próbek |  |
| 4 | konfekcjonowanie dostosowane do deklarowanej ilości badań (maksymalne wykorzystanie zestawu) |  |
| 5 | gotowe aplikacje odczynnikowe |  |
| 6 | test do oznaczenia HCG umożliwiający szerokie zastosowanie kliniczne. |  |
| 7 | umożliwienie (na koszt Wykonawcy) zlecenia testów potwierdzenia dla uzyskanych w laboratorium dodatnich wyników testów: HCV, HbsAg, HIV; przewidywana łączna ilość do 10 oznaczeń rocznie |  |
| Przechowywanie danych: |  |  |
| 1 | pamięć wewnętrzna umożliwiająca przechowywanie danych i wyników do 50 000 pacjentów |  |
| 2 | dwukierunkowa transmisja danych w wewnętrznej sieci komputerowej |  |
| 3 | współpraca z używanym oprogramowaniem w laboratorium ProfLad Firmy ATD-SOFTWARE |  |
| 4 | podłączenie analizatora do programu w ramach umowy dzierżawy |  |
| 5 | kodowa identyfikacja próbek |  |
| Oprogramowanie: |  |  |
| 1 | dostępna czytelna instrukcja w j. polskim |  |
| 2 | dwukierunkowa komunikacja z centralnym komputerem/sieć laboratoryjna |  |
| Kontrola jakości: |  |  |
| 1 | wewnętrzny program kontroli jakości z obliczeniami statystycznymi i ich wizualną prezentacją |  |
| 2 | reprezentatywna grupa w kontroli COBJ w DL w Łodzi dla minimum 30 aparatów tożsamych z oferowanym |  |

| zakres testów wykonywanych na analizatorze immunochemicznym |  |
| --- | --- |
| Lp. | Nazwa |
| 1 | HBsAg |
| 2 | HCG+b |
| 3 | anty-HCV |
| 4 | HIV Ag/Ab |
| 5 | TSH 3gen |
| 6 | FT3 |
| 7 | FT4 |
| 8 | anty-TPO |
| 9 | anty-TG |
| 10 | PSA |
| 11 | CA-125 |
| 12 | Prokalcytonina |
| 13 | Prolaktyna |
| 14 | Rubella IgG |
| 15 | Rubella IgM |
| 16 | BNP / NT-proBNP |
| 17 | Syphilis |
| 18 | Ferrytyna |
| 19 | Toxo IgG |
| 20 | Toxo IgM |
| 21 | Troponina T /I Ultraczuła |
| 22 | anty-HBs |
| 23 | Witamina B12 |
| 24 | Witamina D 25 OH |
| 25 | CK-MB-mas |
| 26 | Testosteron |
| 27 | CEA |
| 28 | Progesteron |
| 29 | LH |
| 30 | Estradiol |
| 31 | FSH |
| 32 | AntySARS-CoV-2 IgG |
| 33 | AntySARS-CoV-2 IgM |

Uwaga : 1. Niespełnienie, któregokolwiek z powyższych warunków będzie podstawą do odrzucenia oferty

### Dzierżawa lodówki z zamrażalnikiem

### - pojemność chłodziarki min. 180 l

- pojemność zamrażarki min.  50 l

- Dzierżawa stanowiska komputerowego

- Dzierżawa wirówki

Wirówka laboratoryjna stołowa wentylowana bez chłodzenia. Urządzenie fabryczne nowe.
Automatyczne przeliczanie RPM na RCF, możliwość programowania tych wartości z opcją ograniczenia dostępu np. poprzez hasło
Rozpoznawanie automatyczne rotora i kontrola jego niewyważenia. Automatyczne określanie prędkości maksymalnej  dla danego rotora wpisane

w pamięć wirówki. Silnik nie wymagający konserwacji, indukcyjny. Zabezpieczenie przed  otwarciem komory podczas wirowania. Komora odporna na korozję zapewniająca bezpieczeństwo podczas awarii rotora. Możliwość zapisu min. 55 programów Użytkownika. Możliwość awaryjnego otwierania wirówki w przypadku awarii urządzenia. Możliwość automatycznego otwierania pokrywy po zakończeniu wirowania. Wyposażenie podstawowe wirówki:
- wirnik wychyłowy, metalowy, autoklawowalny umożliwiający wirowanie. Max. prę kość wirowania  dla wymaganego wirnika min 4 000 RPM, skok co najmniej 10RPM lub lepszy. Max. przyspieszenie dla wymaganego wirnika min 2 400 xg, skok  co najmniej 10xg lub lepszy. Pojemniki z wyposażeniem umożliwiającym wirowanie min.26 probówek z korkiem o wymiarach 16x75/110 mm, min. 32 probówek z korkiem o wymiarach   13x75/110 mm, min. 20 probówek z korkiem o wymiarach 16x70/85mm. Autoryzowany serwis potwierdzony certyfikatem producenta. Wyrób zgodny z ustawą o wyrobach medycznych, posiadający znak CE z gwarancja min. 24 mc- y; czas reakcji serwisu - 24 godziny.

..............................................

( podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej)

Wykaz odczynników i materiałów zużywalnych

Tabela asortymentowo-cenowa

I. Odczynniki do oznaczeń z zakresu immunochemii

W niniejszym Formularzu należy podać oprócz zapotrzebowanych odczynników, surowice kalibracyjne i kontrolne oraz wszystkie materiały zużywalne, a także ewentualne inne odczynniki potrzebne do przeprowadzenia w/w analiz. Należy podać także materiały potrzebne do czyszczenia, konserwacji i prawidłowej pracy całego systemu.

Tabela A

| Lp. | Nazwa odczynnika | Nr katalogowy | Szacunkowa liczba oznaczeń na 3 lata | Liczba oznaczeń z 1 opakowania | Liczba potrzebnych opakowań na 3 lata | Cena jednostkowa opakowania netto PLN | Wartość netto PLN | Podatek VAT |  | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | % | PLN |  |
|  | TSH |  | 19 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FT3 |  | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FT4 |  | 8 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PSA |  | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | HBsAg |  | 3 500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Troponina T/I Ultraczuła |  | 2 500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wit D3 25-OH |  | 2 500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CK-MBmass |  | 1 600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CEA |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BNP/NT-proBNP |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Anty- HCV |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ferrytyna |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Toxo IgM |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Toxo IgG |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | USR (Syphilis) |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | HIV Ag/Ab |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | anty-TPO |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | anty-TG |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prolaktyna |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Witanina B12 |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ca-125 |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Różyczka IgG |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Różyczka IgM |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | HCG—beta ilościowo |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | HBS - przeciwciala |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Procalcytonina |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Testosteron |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Progesteron |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LH |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Estradiol |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FSH |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AntySARS-CoV-2 IgG |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AntySARS-CoV-2 IgM |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |

Uwaga 1:  podane powyżej liczby oznaczeń zawierają odczynniki potrzebne do wykonania badań kontrolnych

Uwaga 2:  w kolumnie 6 (ilość potrzebnych opakowań na 1 rok) należy podać całkowite liczby opakowań - uzyskane po zaokrągleniu w górę ilości

wyliczonych

Uwaga 3:  dla 1 pacjenta w laboratorium wykonuje się średnio 3 badania

……………………………………………………………………

(podpis i pieczęć przedstawiciela Wykonawcy)

II. Kalibratory, materiały kontrolne, odczynniki dodatkowe, materiały zużywalne oraz inne materiały eksploatacyjne konieczne do wykonania oznaczeń wymienionych w tabeli A

Tabela B

| Lp. | Nazwa | Nr katalogowy | Liczba potrzebnych opakowań na 3 lata | Cena jednostkowa opakowania netto PLN | Wartość netto PLN | Podatek Vat |  | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | PLN |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

………..................................................

(podpis i pieczęć przedstawiciela Wykonawcy)

III. Dzierżawa analizatora do badań immunochemicznych

Tabela C

| Przedmiot dzierżawy (nazwa) | Jednostka miary | Czynsz miesięczny | Liczba miesięcy | Wartość netto zł | Podatek Vat % | Wartość brutto zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 miesiąc |  | 36 |  |  |  |

Razem wartość oferty netto (suma	I + II + III ) : ..................

Słownie: ..............................

Razem wartość oferty brutto(suma I + II + III) : .....................

Słownie: ..................................

miejscowość, .......…………......

………………………………………………………………………………………………

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

WYMAGANIA  TECHNICZNE DLA  ANALIZATORA RKZ - ZADANIE 3

Pełna nazwa /typ urządzenia:  ...........................................................................................

Kraj pochodzenia : .........................................................................................................…

| L.p. | Opis Parametry graniczne | Odpowiedź oferenta Tak/Nie |
| --- | --- | --- |
| 1 | zaoferowany aparat do wykonywania badań nie starszy niż 2015 r. po pełnym przeglądzie serwisowym |  |
| 2 | parametry mierzone: pH, pCO2, pO2, Na, K, Cl, Ca, Hb, Hct, SO2,HbCO |  |
| 3 | podawanie próbki bezpośrednio ze strzykawki lub kapilary |  |
| 4 | możliwość wykonania analizy z: surowicy, krwi pełnej, osocza, dializatów |  |
| 5 | prosta komunikacja z operatorem-przejrzyste oprogramowanie za pomocą ikon, oprogramowanie w języku polskim |  |
| 6 | możliwość wpisania szczegółowych danych demograficznych pacjenta |  |
| 7 | wbudowana drukarka |  |
| 8 | możliwość podłączenia do komputera -Koszty włączenia urządzenia do LIS pokrywa wykonawca |  |
| 9 | automatyczna kalibracja ,jedno i dwupunktowa bez użycia butli gazowych |  |
| 10 | możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych |  |
| 11 | oznaczanie wszystkich parametrów w 1 torze pomiarowym |  |
| 12 | mierzony parametr Hematokryt |  |
| 13 | stabilność odczynników po otwarciu – 5-8 tygodni |  |
| 14 | możliwość oznaczania równocześnie Na, K, Cl, Ca, HbCO |  |
| 15 | bezobsługowe elektrody, niewymagające wymiany membran czy dodawania płynów |  |
| 16 | odczynniki oraz kalibratory w stanie płynnym, konfekcjonowane w wydzielonych pojemnikach, |  |
| 17 | niezależny, oddzielny pojemnik na odpady |  |
| 18 | objętość próbki krwi: wszystkie parametry: około 200μl |  |
| 19 | reprezentatywna grupa w kontroli COBJ w DL w Łodzi dla minimum 30 aparatów tożsamych z oferowanym |  |
| 20 | obowiązkowy wewnętrzny program kontroli jakości z obliczeniami statystycznymi i ich wizualną prezentacją |  |
| 21 | podłączenia do sieci komputerowej LIS – pokrywa wykonawca |  |
| 22 | naprawa i serwis roczny – w ramach umowy dzierżawy ( bezpłatny) |  |

Uwaga : Niespełnienie, któregokolwiek z powyższych warunków będzie podstawą do odrzucenia oferty.

Zakresy pomiarowe:

PO2 Parcjalne ciśnienie tlenu - 0,0 - 800 mmHg

PCO2 Parcjalne ciśnienie dwutlenku węgla - 4,0 - 200 mmHg

pH Ujemny logarytm dziesiętny aktywności jonów wodoru - 6,0 - 8,0

Hct Hematokryt - 10 - 80%

K+ Stężenie jonów potasu - 0,2 - 20 mmol/l

Na+ Stężenie jonów sodu - 20 - 250 mmol/l

Ca²+ Stężenie jonów wapnia - 0,1 - 4,0 mmol/l

Cl- Stężenie jonów chloru - 20 - 250 mmol/l

..................................................................…

( podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej )

I. Wykaz odczynników i materiałów zużywalnych

Tabela asortymentowo-cenowa

W niniejszym Formularzu należy podać oprócz zapotrzebowanych odczynników, surowice kalibracyjne i kontrolne oraz wszystkie materiały zużywalne, a także ewentualne inne odczynniki potrzebne do przeprowadzenia w/w analiz. Należy podać także materiały potrzebne do czyszczenia, konserwacji i prawidłowej pracy całego systemu.

Tabela A

| Lp. | Nazwa odczynnika | Nr katalogowy | Szacunkowa liczba oznaczeń na 3 lata | Liczba oznaczeń z 1 opakowania | Liczba potrzebnych opakowań na 3 lata | Cena jednostkowa opakowania netto PLN | Wartość netto PLN | Podatek VAT |  | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | % | PLN |  |
| 1 | pH |  | 2 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | pCO2 |  | 2 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | pO2 |  | 2 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ca zjonizowany |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | K+ |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Cl |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Na+ |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | HbCO |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga 1:  podane powyżej liczby oznaczeń zawierają odczynniki potrzebne do wykonania badań kontrolnych

Uwaga 2:  w kolumnie 6 (ilość potrzebnych opakowań na 1 rok) należy podać całkowite liczby opakowań - uzyskane po zaokrągleniu w gór ę ilości

wyliczonych

…………………………………………………….

(podpis i pieczęć przedstawiciela Wykonawcy)

II Kalibratory, materiały kontrolne, odczynniki dodatkowe, materiały zużywalne oraz inne materiały eksploatacyjne konieczne do wykonania oznaczeń wymienionych w tabeli A

Tabela B

| Lp. | Nazwa | Nr katalogowy | Liczba potrzebnych opakowań na 3 lata | Cena jednostkowa opakowania netto PLN | Wartość netto PLN | Podatek Vat |  | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | PLN |  |
| 1 | Materiał kontrolny 1 |  | 300 |  |  |  |  |  |
| 2 | Materiał kontrolny 2 |  | 300 |  |  |  |  |  |
| 3 | Materiał kontrolny 3 |  | 300 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

……..........................................................

(podpis i pieczęć przedstawiciela Wykonawcy)

III. Dzierżawa analizatora do badań RKZ

Tabela C

| Przedmiot dzierżawy (nazwa) | Jednostka miary | Czynsz miesięczny | Liczba miesięcy | Wartość netto zł | Podatek Vat % | Wartość brutto zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 miesiąc |  | 36 |  |  |  |

Razem wartość oferty netto (suma	I + II + III ) : ..................

Słownie: ..............................

Razem wartość oferty brutto(suma I + II + III) : .....................

Słownie: ..................................

miejscowość, ........…………...

………………………………………………………………………………………………

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

WYMAGANIA  TECHNICZNE DLA ANALIZATORA

PARAMETRÓW MOCZU – ZADANIE 4

Pełna nazwa /typ urządzenia:  ...........................................................................................

Kraj pochodzenia : ............................................................................................................

| L.p. | Opis Parametry graniczne | Odpowiedź oferenta Tak/Nie |
| --- | --- | --- |
| 1 | zaoferowany aparat do wykonywania badań nie starszy niż 2017 r. po pełnym przeglądzie serwisowym |  |
| 2 | ## wydajność min: tryb zwykły 60 pasków/godz., tryb szybki 240 pasków/godz. |  |
| 3 | podłączenie czytnika do LIS na koszt oferenta |  |
| 4 | praca z wykorzystaniem pasków charakteryzujących się eliminacją wpływu kwasu askorbinowego na wyniki oznaczenia glukozy i krwi |  |
| 5 | pamięć 1000 wyników pacjentów i co najmniej 100 wyników kontroli |  |
| 6 | flagowanie wyników patologicznych |  |
| 7 | możliwa dwukierunkowa transmisja danych z laboratoryjnym systemem informatycznym |  |
| 8 | automatyczne określenie przez analizator zabarwienia próbki moczu oraz możliwość jej manualnego wpisania |  |
| 9 | kompensacja własnego zabarwienia moczu |  |
| 10 | możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych |  |
| 11 | zabezpieczenie pracy przed spadkiem napięcia (UPS) |  |
| 12 | minimum raz w roku kompletny przegląd aparatu oraz serwis bezpłatny |  |
| 13 | czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia awarii maksymalnie 24h, w przypadku trzykrotnej awarii aparatu (w ciągu miesiąca) wymiana aparatu na inny egzemplarz. |  |
| 14 | trzy udokumentowane dostawy danego aparatu w Polsce – pozytywne referencje. |  |
| 15 | podłączenie aparatu do systemu LIS który jest obecny w laboratorium pokrywa wykonawca na własny koszt. |  |
| 16 | wykonawca na własny koszt wyposaży stanowisko robocze w taboret laboratoryjny (stołek) |  |
| 17 | wykonawca pokryje koszt udziału w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości dla oferowanego analizatora (np.Standlab). |  |

Uwaga :

- Niespełnienie, któregokolwiek z powyższych warunków będzie podstawą do odrzucenia oferty.

............................................…

( podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej )

I. Wykaz odczynników i materiałów zużywalnych

Tabela asortymentowo-cenowa

W niniejszym Formularzu należy podać oprócz zapotrzebowanych odczynników, materiały kalibracyjne i kontrolne oraz wszystkie materiały zużywalne, a także ewentualne inne odczynniki potrzebne do przeprowadzenia w/w analiz. Należy podać także materiały potrzebne do czyszczenia, konserwacji i prawidłowej pracy całego systemu.

Tabela A

| Lp. | Nazwa odczynnika | Nr katalogowy | Szacunkowa liczba oznaczeń na 3 lata | Liczba oznaczeń z 1 opakowania | Liczba potrzebnych opakowań na 3 lata | Cena jednostkowa opakowania netto PLN | Wartość netto PLN | Podatek VAT |  | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | % | PLN |  |
| 1 | 10 parametrowe paski do badania moczu |  | 32 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga 1:  podane powyżej liczby oznaczeń zawierają odczynniki potrzebne do wykonania badań kontrolnych

Uwaga 2:  w kolumnie 6 (ilość potrzebnych opakowań na 1 rok) należy podać całkowite liczby opakowań - uzyskane po zaokrągleniu w górę ilości

wyliczonych

…………………………………………………….

(podpis i pieczęć przedstawiciela Wykonawcy)

II. Kalibratory, materiały kontrolne, odczynniki dodatkowe, materiały zużywalne oraz inne materiały eksploatacyjne konieczne do wykonania oznaczeń wymienionych w tabeli A

Tabela B

| Lp. | Nazwa | Nr katalogowy | Liczba potrzebnych opakowań na 3 lata | Cena jednostkowa opakowania netto PLN | Wartość netto PLN | Podatek Vat |  | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | PLN |  |
| 1 | Kontrola - |  | 200 |  |  |  |  |  |
| 2 | Kontrola + |  | 200 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

...............................................………............

(podpis i pieczęć przedstawiciela Wykonawcy)

III. Dzierżawa analizatora do badań moczu

Tabela C

| Przedmiot dzierżawy (nazwa) | Jednostka miary | Czynsz miesięczny | Liczba miesięcy | Wartość netto zł | Podatek Vat % | Wartość brutto zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 miesiąc |  | 36 |  |  |  |

Razem wartość oferty netto (suma	I + II + III ) : ..................

Słownie: ..............................

Razem wartość oferty brutto(suma I + II + III) : .....................

Słownie: ..................................

miejscowość, ...…..........

…………………………………………………………

( podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

WYMAGANIA  TECHNICZNE  DLA  ANALIZATORA

KOAGULOLOGICZNEGO – ZADANIE 5

Pełna nazwa /typ urządzenia:  ...........................................................................................

Kraj pochodzenia : ............................................................................................................

| L.p. | Opis Parametry graniczne | Odpowiedź oferenta Tak/Nie |
| --- | --- | --- |
| 1 | zaoferowany aparat do wykonywania badań nie starszy niż 2017 r. po pełnym przeglądzie serwisowym |  |
| 2 | ## metoda pomiaru – optyczna (3 ścieżki pomiarowe: wykrzepialna, chromogenna, immunologiczna) |  |
| 3 | możliwość zastosowania mikropróbki (50ul) osocza |  |
| 4 | zakres badań: – PT, APTT, Fibrynogen Clauss, TT, ATIII, D-Dimery, Białko C, czynniki od II do XII, plazminogen, alfa-2-antyplazmina |  |
| 5 | podawanie automatycznie wartości INR wyliczane przez aparat z PT |  |
| 6 | oznaczania stężenia fibrynogenu podczas oznaczania PT (oprócz metody Claussa) |  |
| 7 | oprogramowania w j. polskim z możliwością podawania wyniku w dowolnej formie i dowolnych jednostkach |  |
| 8 | możliwość samodzielnego programowania pomiarów |  |
| 9 | zapamiętywanie wprowadzonych przez użytkownika programów, krzywych kalibracyjnych i minim. 2000 wyników nawet po wyłączeniu zasilania |  |
| 10 | automatyczna kalibracja |  |
| 11 | pamięć krzywych kalibracyjnych |  |
| 12 | reprezentatywna grupa w kontroli COBJ w DL w Łodzi dla minimum 30 aparatów tożsamych z oferowanym |  |
| 13 | kalibracja aparatu tylko przy zmianie serii odczynnika |  |
| 14 | drukarka wewnętrzna z wydrukiem wyników. Wydruk zawiera także dokładny czas wykonanego badania oraz zakres wartości oczekiwanych. |  |
| 15 | indeksowanie wyników poza zakresem normy |  |
| 16 | indeksowanie na wydrukach wyników braku wykonania pomiarów kalibracyjnych |  |
| 17 | możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych |  |
| 18 | podłączenia do sieci komputerowej - w ramach umowy dzierżawy |  |
| 19 | naprawa i serwis roczny – w ramach umowy dzierżawy ( bezpłatny) |  |
| 20 | reprezentatywna grupa w kontroli COBJ w DL w Łodzi dla minimum 30 aparatów tożsamych z oferowanym |  |
| 21 | wewnętrzny program kontroli jakości z obliczeniami statystycznymi i ich wizualną prezentacją – koszt pokrywa wykonawca |  |

Uwaga : 1. Niespełnienie, któregokolwiek z powyższych warunków będzie podstawą do odrzucenia oferty.

..........................................................…

( podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej )

I. Wykaz odczynników i materiałów zużywalnych

Tabela asortymentowo-cenowa

W niniejszym Formularzu należy podać oprócz zapotrzebowanych odczynników, surowice kalibracyjne i kontrolne oraz wszystkie materiały zużywalne, a także ewentualne inne odczynniki potrzebne do przeprowadzenia w/w analiz. Należy podać także materiały potrzebne do czyszczenia, konserwacji i prawidłowej pracy całego systemu.

Tabela A

| Lp. | Nazwa odczynnika | Nr katalogowy | Szacunkowa liczba oznaczeń na 3 lata | Liczba oznaczeń z 1 opakowania | Liczba potrzebnych opakowań na 3 lata | Cena jednostkowa opakowania netto PLN | Wartość netto PLN | Podatek VAT |  | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | % | PLN |  |
| 1 | Czas protrombinowy |  | 16 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | APTT |  | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Fibrynogen |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | D-Dimer |  | 1 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga 1:  podane powyżej liczby oznaczeń zawierają odczynniki potrzebne do wykonania badań kontrolnych

Uwaga 2:  w kolumnie 6 (ilość potrzebnych opakowań na 1 rok) należy podać całkowite liczby opakowań - uzyskane po zaokrągleniu w gór ę ilości

wyliczonych

…………………………………………………….

(podpis i pieczęć przedstawiciela Wykonawcy)

II. Kalibratory, materiały kontrolne, odczynniki dodatkowe, materiały zużywalne oraz inne materiały

eksploatacyjne konieczne do wykonania oznaczeń wymienionych w tabeli A

Tabela B

| Lp. | Nazwa | Nr katalogowy | Liczba potrzebnych opakowań na 3 lata | Cena jednostkowa opakowania netto PLN | Wartość netto PLN | Podatek Vat |  | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | PLN |  |
| 1 | Kontrola N |  | 750 |  |  |  |  |  |
| 2 | Kontrola P |  | 750 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

...............................................................

(podpis i pieczęć przedstawiciela Wykonawcy)

III. Dzierżawa analizatora koagulologicznego

Tabela C

| Przedmiot dzierżawy (nazwa) | Jednostka miary | Czynsz miesięczny | Liczba miesięcy | Wartość netto zł | Podatek Vat % | Wartość brutto zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 miesiąc |  | 36 |  |  |  |

Razem wartość oferty netto (suma	I + II + III ) : ..................

Słownie: ..............................

Razem wartość oferty brutto(suma I + II + III) : .....................

Słownie: ..................................

miejscowość, .....………..........

………………………………………………………………………………………………

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

WYMAGANIA  TECHNICZNE   DLA  ANALIZATORA

HEMATOLOGICZNEGO - ZADANIE 6

Pełna nazwa /typ urządzenia:  ...........................................................................................

Kraj pochodzenia : ............................................................................................................

| L.p. | Opis Parametry graniczne | Odpowiedź oferenta Tak/Nie |
| --- | --- | --- |
| 1 | zaoferowany aparat do wykonywania badań nie starszy niż 2015 r., po pełnym przeglądzie serwisowym . |  |
| 2 | analizator o wydajności min. 60 oznaczeń/godzinę, wyposażony w automatyczny podajnik na min. 20 próbek oczekujących na oznaczenie. |  |
| 3 | max. objętość aspirowanego materiału do badania: 150 ul. |  |
| 4 | minimalne liniowości z pierwszego pomiaru bez rozcieńczenia dla wybranych parametrów: WBC do min. 245000/ul, RBC do min 7,5 mln/ul, PLT do min 3 mln/ul. |  |
| 5 | system flagowania wyników patologicznych |  |
| 6 | analizator pracujący w trybie CBC i CBC+5DIFF , z realną oszczędnością odczynnika w trybie CBC |  |
| 7 | pomiar hemoglobiny metodą bezcyjankową, wolną od interferencji |  |
| 8 | możliwość oznaczania CBC+5DIFF również w trybie kapilarnym- ze wstępnym rozcieńczeniem |  |
| 9 | wewnętrzny program kontroli jakości z obliczeniami statystycznymi i ich wizualną prezentacją |  |
| 10 | możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych |  |
| 11 | podłączenia do sieci komputerowej LIS – pokrywa wykonawca |  |
| 12 | naprawa i serwis roczny – w ramach umowy dzierżawy ( bezpłatny) |  |
| 13 | możliwość zdalnego całodobowego serwisu |  |
| 14 | zewnątrz-laboratoryjna kontrola producenta z opracowaniem statystycznym one-line |  |
| 15 | reprezentatywna grupa w kontroli COBJ w DL w Łodzi dla minimum 30 aparatów tożsamych z oferowanym |  |
| 16 | aparat musi współpracować z probówkami systemu zamkniętego (m.in.probówko-strzykawkami firmy Sarstedt) |  |

Uwaga :

- Niespełnienie, któregokolwiek z powyższych warunków będzie podstawą do odrzucenia oferty.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia materiału kontrolnego (krew), w ilości proporcjonalnej do ilości wykonywanych oznaczeń morfologii

i zgodnie z terminem ważności materiału kontrolnego

.............................................................................................

( podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej )

I. Wykaz odczynników i materiałów zużywalnych

Tabela asortymentowo-cenowa

W niniejszym Formularzu należy podać oprócz zapotrzebowanych odczynników, surowice kalibracyjne i kontrolne oraz wszystkie materiały zużywalne, a także ewentualne inne odczynniki potrzebne do przeprowadzenia w/w analiz. Należy podać także materiały potrzebne do czyszczenia, konserwacji i prawidłowej pracy całego systemu.

Tabela A

| Lp. | Nazwa odczynnika | Nr katalogowy | Szacunkowa liczba oznaczeń na 3 lata | Liczba oznaczeń z 1 opakowania | Liczba potrzebnych opakowań na 3 lata | Cena jednostkowa opakowania netto PLN | Wartość netto PLN | Podatek VAT |  | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | % | PLN |  |
| 1 | ## Odczynniki do wykonania ## Morfologii ## 5 diff |  | 45 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga 1:  podane powyżej liczby oznaczeń zawierają odczynniki potrzebne do wykonania badań kontrolnych

Uwaga 2:  w kolumnie 6 (ilość potrzebnych opakowań na 1 rok) należy podać całkowite liczby opakowań - uzyskane po zaokrągleniu w gór ę ilości

wyliczonych

…………………………………………………….

(podpis i pieczęć przedstawiciela Wykonawcy)

II. Kalibratory, materiały kontrolne, odczynniki dodatkowe, materiały zużywalne oraz inne materiały eksploatacyjne konieczne do wykonania oznaczeń wymienionych w tabeli A

Tabela B

| Lp. | Nazwa | Nr katalogowy | Liczba potrzebnych opakowań na 3 lata | Cena jednostkowa opakowania netto PLN | Wartość netto PLN | Podatek Vat |  | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | PLN |  |
| 1 | Kontrola 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kontrola 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kontrola 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

................................................

(podpis i pieczęć przedstawiciela Wykonawcy)

III. Dzierżawa analizatora hematologicznego

Tabela C

| Przedmiot dzierżawy (nazwa) | Jednostka miary | Czynsz miesięczny | Liczba miesięcy | Wartość netto zł | Podatek Vat % | Wartość brutto zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 miesiąc |  | 36 |  |  |  |

Razem wartość oferty netto (suma	I + II + III ) : ..................

Słownie: ..............................

Razem wartość oferty brutto(suma I + II + III) : .....................

Słownie: ..................................

miejscowość, ...…………….........

………………………………………………………………………………………………

( podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

WYMAGANIA  TECHNICZNE  DLA  SYSTEMU DO WYKONYWANIA

BADAŃ  TECHNIKĄ  AGLUTYNACJI  KOLUMNOWEJ – ZADANIE 7

Pełna nazwa /typ urządzenia:  ...........................................................................................

Kraj pochodzenia : ............................................................................................................

| L.p. | Opis Parametry graniczne | Odpowiedź oferenta Tak/Nie |
| --- | --- | --- |
| 1. | System składający się z wirówki, inkubatora, statywu i pipety automatycznej lub elektronicznej - nie starszy niż z 2015 r. |  |
| 2. | Metoda pomiaru oparta na technologii aglutynacji krwinek czerwonych na mikrokolumnach żelowych |  |
| 3. | Wirówka serologiczna o pojemności nie mniejszej niż 12 kart/kaset z wyświetlaczem czasu i z dwustopniową prędkością wirowania |  |
| 4. | Inkubator z dwoma niezależnymi blokami grzewczymi z nastawnym czasem inkubacji lub dwa niezależne inkubatory |  |
| 5. | Maksymalny łączny czas inkubacji i wirowania w wirówce serologicznej wynoszący nie więcej niż 30 min. |  |
| 6. | Automatyczna pipeta wieloczynnościowa z funkcją wielokrotnego dozowania. |  |
| 7. | Gotowe do użycia krwinki wzorcowe do badań przesiewowych przeciwciał |  |
| 8. | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona w dniu instalacji systemu |  |
| 9. | Bezpłatna instalacja i szkolenie u Zamawiającego a także bezpłatny serwis techniczny przedmiotu dzierżawy w okresie trwania umowy |  |
| 10. | Zapewnienie udziału w zewnętrznym (polskim lub międzynarodowym) programie kontroli jakości z dostawą krwi kontrolnej na koszt Wykonawcy minimum 4 raz w roku |  |

Uwaga :

- Niespełnienie, któregokolwiek z powyższych warunków będzie podstawą do odrzucenia oferty.

- Krew kontrolną do kontroli wewnętrznej Zamawiający nabywa we własnym zakresie

- Dzierżawa witryny chłodniczej i lodówki

- Witryna chłodnicza (przeszklona) np.  typ GOCH 435E lub równoważna

- Lodówka z zamrażalnikiem o poj. 180l lub równoważna

- Dzierżawa:

### - Systemu  monitorowania temperatury w urządzeniach chłodniczych (obejmuje 5 urządzeń po 2 czujniki) z oprogramowaniem.

………….........................................................

( podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej)

I. Wykaz odczynników i materiałów zużywalnych

Tabela asortymentowo-cenowa

W niniejszym Formularzu należy podać oprócz zapotrzebowanych kart, krwinki kontrolne oraz wszystkie materiały zużywalne, a także ewentualne inne odczynniki potrzebne do przeprowadzenia w/w analiz. Należy podać także materiały potrzebne do czyszczenia, konserwacji i prawidłowej pracy całego systemu.

Tabela A

| Lp. | Nazwa odczynnika | Nr katalogowy | Szacunkowa liczba oznaczeń na 3 lata | Liczba oznaczeń z 1 opakowania | Liczba potrzebnych opakowań na 3 lata | Cena jednostkowa opakowania netto PLN | Wartość netto PLN | Podatek VAT |  | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | % | PLN |  |
| 1 | Grupa krwi z badaniem PTA |  | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Grupa krwi bez PTA |  | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | PTA ( screening ciąża) |  | 2 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | BTA |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Próba zgodności |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga 1:  podane powyżej liczby oznaczeń zawierają odczynniki potrzebne do wykonania badań kontrolnych

Uwaga 2:  w kolumnie 6 (ilość potrzebnych opakowań na 1 rok) należy podać całkowite liczby opakowań - uzyskane po zaokrągleniu w górę ilości

wyliczonych

…………………………………………………….

(podpis i pieczęć przedstawiciela Wykonawcy

II. Kalibratory, materiały kontrolne, odczynniki dodatkowe, materiały zużywalne oraz inne materiały eksploatacyjne konieczne do wykonania oznaczeń wymienionych w tabeli A

Tabela B

| Lp. | Nazwa | Nr katalogowy | Liczba potrzebnych opakowań na 3 lata | Cena jednostkowa opakowania netto PLN | Wartość netto PLN | Podatek Vat |  | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | PLN |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

….…………………………………………………..

(podpis i pieczęć przedstawiciela Wykonawcy)

III. Dzierżawa  aparatu do wykonywania badań techniką aglutynacji kolumnowej

Tabela C

| Przedmiot dzierżawy (nazwa) | Jednostka miary | Czynsz miesięczny | Liczba miesięcy | Wartość netto zł | Podatek Vat % | Wartość brutto zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 miesiąc |  | 36 |  |  |  |

Razem wartość oferty netto (suma	I + II + III ) : ..................

Słownie: ..............................

Razem wartość oferty brutto(suma I + II + III) : .....................

Słownie: ..................................

miejscowość, ....……………….....…

………………………………………………………………………………………………

( podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

WYMAGANIA  TECHNICZNE  DLA  SYSTEMU PRZYŁÓŻKOWEGO POMIARU GLIKEMII Z OPCJĄ KOMUNIKAKCJI VIA WIFI Z SYSTEMEM LABORATORIUM LUB SYSTEMEM OPTIMED - ZADANIE 8

Pełna nazwa /typ urządzenia:  ...........................................................................................

Kraj pochodzenia : ............................................................................................................

| L.p. | Opis Parametry graniczne | Odpowiedź oferenta Tak/Nie |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Glukometry fabrycznie nowe o następujących parametrach: |  |  |
| 1. | Analizator wykonujący ilościowe oznaczenia glukozy w zakresie 10-600 mg/dl metodą elektrochemiczną. |  |  |
| 2. | Aparat ze zintegrowanym czytnikiem kodów kreskowych, umożliwiający automatyczną kalibrację wszystkich aparatów po skalibrowaniu jednego z nich. |  |  |
| 3. | Możliwość podłączenia i pełnej komunikacji analizatora z systemem komputerowym za pomocą stacji dokującej, jednocześnie umożliwiającej ładowanie baterii aparatu. |  |  |
| 4. | Komunikacja przy pomocy ekranu dotykowego, z systemem informatycznym w standardzie POCT1-A. |  |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe, wielokrotnego ładowania, wystarczające do wykonania min 80 pomiarów. |  |  |
| 5. | Pamięć aparatu dla co najmniej 1000 wyników pacjentów z datą i czasem pomiaru i numerem ID pacjenta oraz numerem ID wykonującego badanie. |  |  |
| 6 | Analizatory spełniające wymagania co do dokładności i dopuszczalnej liczby błędów, określone w normie POCT12-A3 |  |  |
| II. | Paski do glukometrów o następujących parametrach: |  |  |
| 1 | Stabilność testów po otwarciu opakowania – do daty ważności na opakowaniu |  |  |
| 2 | Możliwość wykonania badań z pełnej krwi żylnej, tętniczej, kapilarnej, noworodkowej |  |  |
| III. | Dedykowany materiał kontrolny na 2 poziomach oraz materiał do wyznaczania liniowości |  |  |
| IV | System nadzorujący badania POCT: |  |  |
|  | umożliwiający kompletne zarządzanie urządzeniami POC, w tym zdalną konfigurację z automatycznym raportowaniem wyników badań do dokumentacji elektronicznej pacjenta (odbieranie i walidowanie wyników pacjenta –podłączenie do systemu LIS/HIS Zamawiającego), prowadzenie kontroli jakości ze statystyką wyników, prowadzenie pełnej kontroli materiałów zużywalnych, monitorowanie stosowanych serii testów i kontroli, zarządzanie dostępem dla obsługi, tworzenie i blokowanie kont wszystkich użytkowników mających dostęp do analizatorów, zarządzanie seriami testów, podgląd alarmów i ostrzeżeń dotyczących poszczególnych analizatorów na ekranie głównym . Możliwość dopisywania komentarzy oraz wyników innych testów POC do wyniku glukozy danego pacjenta |  |  |
| V | Bezpłatny serwis glukometrów. W przypadku awarii glukometru - wymiana na nowy w ciągu 2 dni roboczych. W przypadku awarii baterii (jeśli jest wymienna) Wykonawca dostarcza nową w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia. |  |  |
| VI | Wykonawca zapewni udział i pokryje koszty udziału w kontroli międzylaboratoryjnej dla każdego glukometru co najmniej raz w roku. |  |  |
| VII | Wykonawca przeprowadzi szkolenia (minimum cztery w roku kalendarzowym) z obsługi glukometrów we wszystkich miejscach ich użytkowania i wyda dla osób przeszkolonych zaświadczenia o odbyciu szkolenia. |  |  |

Uwaga : 1. Niespełnienie, któregokolwiek z powyższych warunków będzie podstawą do odrzucenia oferty.

………………………………………………………………..

( podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej)

I. Wykaz odczynników i materiałów zużywalnych

Tabela asortymentowo-cenowa

W niniejszym Formularzu należy podać oprócz zapotrzebowanych odczynników, materiały kalibracyjne i kontrolne oraz wszystkie materiały zużywalne, a także ewentualne inne odczynniki potrzebne do przeprowadzenia w/w analiz. Należy podać także materiały potrzebne do czyszczenia, konserwacji i prawidłowej pracy całego systemu.

Tabela A

| Lp. | Nazwa odczynnika | Nr katalogowy | Szacunkowa liczba oznaczeń na 3 lata | Liczba oznaczeń z 1 opakowania | Liczba potrzebnych opakowań na 3 lata | Cena jednostkowa opakowania netto PLN | Wartość netto PLN | Podatek VAT |  | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | % | PLN |  |
| 1 | Test paskowy do glukometru Opakowanie = 50 pasków. |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga 1:  podane powyżej liczby oznaczeń zawierają odczynniki potrzebne do wykonania badań kontrolnych

Uwaga 2:  w kolumnie 6 (ilość potrzebnych opakowań na 1 rok) należy podać całkowite liczby opakowań - uzyskane po zaokrągleniu w gór ę ilości

wyliczonych

…………………………………………………….

(podpis i pieczęć przedstawiciela Wykonawcy)

II. Kalibratory, materiały kontrolne, odczynniki dodatkowe, materiały zużywalne oraz inne materiały eksploatacyjne konieczne do wykonania oznaczeń wymienionych w tabeli A

Tabela B

| Lp. | Nazwa | Nr katalogowy | Liczba potrzebnych opakowań na 3 lata | Cena jednostkowa opakowania netto PLN | Wartość netto PLN | Podatek Vat |  | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | PLN |  |
| 1 | Materiał kontrolny zawierający w opakowaniu 2 fiolki z materiałem kontrolnym na dwóch poziomach. Materiał kontrolny tego samego producenta co paski testowe. |  | Proszę wyliczyć odpowiednio do czasu umowy |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………………..

(podpis i pieczęć przedstawiciela Wykonawcy)

III. Dzierżawa  aparatu do pomiaru glikemii (3 szt.)

Tabela C

| Przedmiot dzierżawy (nazwa) | Jednostka miary | Czynsz miesięczny | Liczba miesięcy | Wartość netto zł | Podatek Vat % | Wartość brutto zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 miesiąc x 3szt. |  | 36 |  |  |  |

Razem wartość oferty netto (suma	I + II + III ) : ..................

Słownie: ..............................

Razem wartość oferty brutto(suma I + II + III) : .....................

Słownie: ..................................

miejscowość, ....……………….....…

………………………………………………………………………………………………

( podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)