Załącznik nr 4 do formularza oferty

…………………………………………………..

(pieczęć Wykonawcy)

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH APARATU USG

|  | ## Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ## Jednostka główna | ## Tak |  |
|  | Najwyższej klasy, cyfrowy aparat ultrasonograficzny – fabrycznie nowy, zwarta, jednomodułowa mobilna konstrukcja wyposażona w cztery skrętne koła z możliwością blokowania. Wyklucza się aparaty DEMO. Wprowadzenie aparatu do produkcji (nie wersji Software) min.2012 rok | Tak |  |
|  | Rok produkcji nie wcześniej niż 2014 | Tak |  |
|  | Pulpit sterowniczy bez panelu dotykowego | Tak |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy [MHz] | 1,0 – 17,0 MHz |  |
|  | Technologia cyfrowa | Tak – opisać |  |
|  | Ilość niezależnych kanałów | > 22 000 |  |
|  | Ilość niezależnych gniazd przełączanych elektronicznie | Min.3 |  |
|  | Monitor LCD, wielkość ekranu (przekątna) [cal] | Min. 20 cali |  |
|  | Możliwość regulacji położenia i wysokości monitora niezależnie od panelu sterowania. | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji wysokości panelu sterowania | Tak, min. 10 cm. |  |
|  | Możliwość obracania panelu sterowania | Tak, min. +/-75 stopni |  |
|  | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (tzw. Cine loop) | Tak |  |
|  | Liczba klatek (obrazów) pamięci dynamicznej prezentacji B oraz kolor Doppler. | Min. 2700 |  |
|  | Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów na dysku twardym z możliwością eksportowania na nośniki przenośne DVD/CD | Tak |  |
|  | Transmisja danych i obrazów w sieci komputerowej wg standardu DICOM 3.0 min. WORKLIST, PRINT, STORAGE Class | Tak |  |
|  | Zintegrowany dysk twardy HDD | Min. 500 GB |  |
|  | Nastawy programowane dla aplikacji i głowic oferowanych, tzw. „presety” | Min. 30 |  |
|  | Ilość portów USB | Min.4 (przynajmniej 2 z przodu aparatu) |  |
|  | Waga aparatu | Max. 100 kg |  |
|  | Moduł EKG wbudowany w aparat | Tak |  |
|  | Drukarka termiczna (video) czarno – biała | Tak (Podać typ i producenta) |  |
|  | Wbudowany podgrzewacz żelu | Tak |  |
|  | Tryb 2D (B-mode) | Tak |  |
|  | Maksymalna głębokość penetracji [cm] | Min. 30 cm |  |
|  | Zakres bezstratnego powiększania obrazu rzeczywistego. | Min. 10 x |  |
|  | Zakres bezstratnego powiększania obrazu zamrożonego, a także obrazu z pamięci CINE. | Min. 10 x |  |
|  | Zakres dynamiki systemu [dB] | Min. 200 dB |  |
|  | Tryby wyświetlania obrazu: B B/CD, B/PWD, B/M B/CD/PWD 2B 4B | Tak |  |
|  | Zastosowanie technologii optymalizującej obraz w trybie B-mode w czasie rzeczywistym na poziomie preprocessingu. | Tak, opisać |  |
|  | Zastosowanie technologii obrazowania „nakładanego” przestrzennego wielokierunkowego (compounding) z możliwością wyboru minimum 5 kierunków sterowania liniami obrazowymi, dostępnej na głowicach liniowych oraz convex’owych. | Tak, opisać |  |
|  | Zastosowanie technologii likwidującej szumy oraz wzmacniającej kontrastowość granic tkanek upodabniającej obraz do obrazów uzyskiwanych na MR na obrazie „na żywo” jak i na obrazie zamrożonym. | Tak, opisać |  |
|  | Tryb M | Tak |  |
|  | Możliwość stosowania funkcji ZOOM w trybie M | Tak |  |
|  | Anatomiczny m-mode | Tak |  |
|  | Tryb Doppler fali ciągłej (CW) | Tak |  |
|  | Podać maksymalną mierzoną prędkość przepływu [m/s] | Min. 12,5 m/s |  |
|  | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) | Tak |  |
|  | Podać minimalny zakres pomiarowy prędkości przepływu [cm/s] przy 0 kącie korekcji | Max. 2 cm/s |  |
|  | Podać maksymalną mierzoną prędkość przepływu [cm/s] przy 0 kącie korekcji | Min. 300 cm/s |  |
|  | Podać wielkość bramki Dopplerowskiej [cm] | Min. od 0,2 cm – 2 cm |  |
|  | Podać kąt korekcji kąta bramki Dopplerowskiej [mm] | Min. 0 - +/- 85 |  |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD) | Tak |  |
|  | Regulacji uchylności pola Dopplera Kolorowego | Min 15 st. dla głowic liniowych |  |
|  | Podać minimalny zakres pomiarowy prędkości przepływu [cm/s] | Max. 0,8 cm/s |  |
|  | Podać maksymalną mierzoną prędkość przepływu [cm/s] | Min. 240 cm/s |  |
|  | Maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu w trybach 2D+CD | Min. 150 klatek/s. |  |
|  | Kolorowy Doppler tkankowy | Tak |  |
|  | Tryb angiologiczny (Doppler mocy) | Tak |  |
|  | Kierunkowy Doppler mocy | Tak |  |
|  | Tkankowy Doppler mocy | Tak |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | Tak |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich zaoferowanych głowicach | Tak |  |
|  | Wykorzystanie techniki inwersji fazy | Tak |  |
|  | Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym | Tak |  |
|  | Oprogramowanie aplikacyjne i pomiarowe | - kardiologiczne - ginekologiczne - położnicze - naczyniowe - ortopedyczne - brzuszne - nerek - tarczyca |  |
|  | Liczba par kursorów pomiarowych | Min. 8 |  |
|  | Pakiet obliczeń automatycznych dla Dopplera (automatyczny obrys spektrum) | Tak |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum Dopplera w czasie rzeczywistym oraz na obrazie zamrożonym wraz z pakietem obliczeniowym | Tak |  |
|  | Głowica konweksowa wieloczęstotliwościowa do badań ogólnobrzusznych, położniczych | Podać typ i producenta |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika [MHz] | 2,0 – 6,0 MHz (+/-0,5 MHz) |  |
|  | Wymienić częstotliwości pracy dla poszczególnych trybów pracy [MHz] | Podać wartość |  |
|  | Kąt pola skanowania (widzenia) [stopnie] | Min. 70 |  |
|  | Głowica, wykonana w technologii głowicy wielorzędowej (min. 3 rzędy kryształów) lub w technologii zastępującej wielorzędową (zapewniającą jednocześnie ogniskowanie zarówno w płaszczyźnie obrazowania jak i w płaszczyźnie grubości warstwy skanowanej). liczba elementów w głowicy wielorzędowej - min. 570; liczba elementów w głowicy wykonanej w technologii zastępującej wielorzędową - min. 190. | Tak, opisać |  |
|  | Praca w trybie II harmonicznej | Tak |  |
|  | Głowica typu phased array wieloczęstotliwościowa do badań echokardiograficznych pacjentów dorosłych, młodzieży, badań jamy brzusznej oraz badań przezczaszkowych | Podać typ i producenta |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika [MHz] | 1,0 – 4,0 MHz (+/-0,5 MHz) |  |
|  | Minimum 3 częstotliwości fundamentalnych, minimum 4 częstotliwości harmonicznych, minimum 3 częstotliwości w Dopplerze kolorowym i Dopplerze spektralnym. | Tak Podać wartość |  |
|  | Liczba elementów | Min. 112 |  |
|  | Kąt pola skanowania | Min. 85 |  |
|  | Praca w trybie II harmonicznej | Tak |  |
|  | Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa do badań mięśnio-szkieletowych, piersi, tarczyc, badań ortopedycznych | Podać typ i producenta |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika [MHz] | 5,0 – 10,0 MHz (+/-0,5 MHz) |  |
|  | Wymienić częstotliwości pracy dla poszczególnych trybów pracy [MHz] | Podać wartość |  |
|  | Liczba elementów | Min. 120 |  |
|  | Szerokość czoła sondy | Max 40mm |  |
|  | Praca w trybie II harmonicznej | Tak |  |
|  | ## Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa do badań mięśniowo-szkieletowych, piersi, tarczyc, badań ortopedycznych, małych narządów | Podać typ i producenta |  |
| 1 | ## Zakres częstotliwości pracy przetwornika [MHz] | 4,0-12,0 |  |
| 2 | ## Wymienić częstotliwości pracy dla poszczególnych trybów pracy [MHz] | Podać wartość |  |
| 3 | Liczba elementów | 190 |  |
| 4 | ## Szerokość czoła sondy | Min. 50mm |  |
| 5 | ## Praca w trybie II harmonicznej | Tak |  |
|  | ## Możliwości rozbudowy systemu (opcje dostępne na dzień składania ofert) |  |  |
|  | Praca ze środkami kontrastującymi w trybie niskiego i wysokiego indeksu mechanicznego. | Tak, opisać |  |
|  | Zastosowanie technologii eliminującej efekt przepływu w naczyniach celem optymalizacji wizualizacji naczyń. | Tak/Nie opisać |  |
|  | Zastosowanie oprogramowania przyśpieszającego pomiary biometryczne płodu (automatyczne pomiary BPD, HC, AC, FL, CRL) | Tak, opisać |  |
|  | Oprogramowanie kardiologiczne z pakietem obliczeniowym i Dopplerem ciągłym pod kontrolą obrazu z głowicy sektorowej elektronicznej. | Tak, opisać |  |
|  | Zastosowanie oprogramowania automatycznie wykrywającego granice lewej komory serca oraz przedsionków w typowej koniuszkowej projekcji 2 i 4 jamowej i w sposób w pełni automatyczny wyliczającego wymiary końcowej objętości skurczowej oraz rozkurczowej, frakcji wyrzutowej EF. | Tak, opisać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę przezprzełykową | Tak, podać typ |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pakiet StressEcho – echokardiografię wysiłkową | Tak, opisać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do automatycznego pomiaru oraz analizy kompleksu Intima Media | Tak, opisać |  |
|  | Tryb „zamrożenia” systemu z możliwością odłączenia zasilania na czas min. 30 minut i z możliwością szybkiego wznowienia pracy w czasie max. 15 sekund | Tak, opisać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o DICOM SR (Structured Reporting) dla aplikacji badań naczyniowych, badań położniczo-ginekologicznych, badań kardiologicznych | Tak, opisać |  |
|  | Obrazowanie panoramiczne w czasie rzeczywistym na zaoferowanych głowicach liniowych oraz convexowych. | Tak, opisać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zewnętrzny akumulator umożliwiający pracę aparatu bez zasilania sieciowego przez minimum 50 minut skanowania. | Tak, opisać |  |
|  | Obrazowanie 4D (3D w czasie rzeczywistym) z głowic objętościowych (tzw. volumetrycznych) | Tak, opisać |  |
|  | ## Wymagania dotyczące integralności i synchronizacji danych z o obecnym systemem informatycznym zamawiającego |  |  |
|  | OPTIMED producent www.esaprojekt.p | Tak |  |
|  | System archiwizacji obrazów medycznych (PACS/DICOM). producent www.imsm.pl | Tak |  |
|  | ## Inne |  |  |
|  | Szkolenie personelu z obsługi sprzętu. | Tak |  |
|  | Rok produkcji 2014 | Tak |  |
|  | CE(podać numer i załączyć certyfikat | Załączyć do oferty |  |
|  | Wszelkie materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty(prospekty, broszury, dane techniczne, instrukcje obsługi itp. – w języku polskim), w których należy zaznaczyć parametry, których dotyczą pytania ofertowe.W przypadku braku potwierdzenia w mat. Informacyjnych wartości parametrów dodanych w rubrykach, Zamawiający wymaga załączenia oświadczenia producenta, potwierdzającego oferowane wartości parametrów. | Tak |  |
|  | Przedmiot oferty będzie fabrycznie nowy | Tak |  |
|  | Oświadczenie, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów (oprócz materiałów zużywalnych jak żel, papier) | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny prowadzony jest przez wykonawcę | Tak |  |
|  | Punkty serwisowe w Polsce, lokalizacja, adres, nr tel.i fax) | Tak, podać |  |
|  | Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia max. 7 dni | Tak, podać |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych od daty sprzedaży(w latach), min. 8 lat | Tak, podać |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | Tak, podać |  |
|  | Bezpłatne uruchomienie oraz szkolenie personelu poświadczone zaświadczeniem | Tak |  |
|  | Zasilanie 230V+/-10% | Tak |  |
|  | Aparat zastępczy o podobnych właściwościach w okresach niezdolności aparatu do pracy | Tak |  |
|  | Gwarancja 24 miesiące | Tak |  |
|  | Szkolenie dla min. 2 lekarzy w zakresie podstawowym USG w terminie nie dłuższym niż 1,5 roku, w wymiarze min. 1 tygodnia we wskazanym przez Zamawiającego ośrodku w Polsce. | Tak |  |

……………………………….

(pieczątka firmowa Wykonawcy)

……………………………………………………

(data i podpis Wykonawcy)