#### Załącznik nr 4 do Formularza oferty

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH  SPRZĘTU  RTG

Nazwa Wykonawcy:………………………………

Nazwa urządzenia:………………………………..

Producent / Firma:………………………………..

Rok produkcji min. 2018: ………..

| L.p. | ## Opis parametru | Parametry wymagane w tym graniczne | Parametry oferowane/opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | GENERATOR |  |  |
| 1 | wysokoczęstotliwościowy, częstotliwość generatora | Min. 40 kHz |  |
| 2 | Moc generatora | Min. 50 kW |  |
| 3 | Zakres napięć | Min. 40 kV Max. 150 kV |  |
| 4 | Zakres mAs | Min. 0,5 mAs Max. 500 mAs |  |
| 5 | Minimalny prąd | Max. 10 mA |  |
| 6 | Maksymalny prąd | Min. 500 mA |  |
| 7 | Zakres czasów ekspozycji | Najkrótszy czas ≤1 ms Najdłuższy czas ≥ 6s |  |
| 8 | Automatyka zdjęciowa | Tak |  |
| 9 | Programy anatomiczne | Min. 400 |  |
| 10 | Zasilanie 1 faza 230V / 50 Hz | Tak |  |
| II. | KOLUMNA LAMPY RTG |  |  |
| 1 | Zakres poprzecznego ruchu lampy; | Min. 20 cm |  |
| 2 | Zakres wzdłużnego ruchu kolumny | Min. 180 cm |  |
| 3 | Zakres pionowego ruchu lampy rtg; | Min. 130 cm |  |
| 4 | Zakres obrotu kolumny wokół osi pionowej | Min. 180° |  |
| 5 | Zakres obrotu kołpaka z lampą RTG wokół osi poziomej | Min. ± 120° |  |
| 6 | Najniższe położenie ogniska lampy RTG | Max. 50 cm |  |
| 7 | Wyświetlacz na uchwycie lampy rtg informujący o minimum: - kąt pochylenia lampy rtg | Tak |  |
| III. | LAMPA RTG |  |  |
| 1 | Wymiary poszczególnych ognisk Małe ≤ 0,6 mm Duże ≤ 1,2 mm | Tak, podać |  |
| 2 | Szybkość wirowania anody | Min. 3000 obr/min |  |
| 3 | Pojemność cieplna anody | Min. 400 kHU |  |
| 4 | Pojemność cieplna kołpaka | Min. 1500 kHU |  |
| 5 | Szybkość chłodzenia anody | Min. 120 kHU/min. |  |
| IV. | STÓŁ DO ZDJĘĆ KOSTNYCH |  |  |
| 1 | Akceptowane formaty kaset: minimum od 18x24 cm do 35x43 cm | Tak |  |
| 2 | Dopuszczalne obciążenie blatu w dowolnej pozycji | Min. 210 kg |  |
| 3 | Długość płyty pacjenta | Min. 230 cm |  |
| 4 | Szerokość płyty pacjenta | Min. 80 cm |  |
| 5 | Pływająca płyta pacjenta | Tak |  |
| 6 | Zakres przesuwu wzdłużnego płyty pacjenta | Min. 105 cm |  |
| 7 | Zakres przesuwu poprzecznego płyty pacjenta | Min. 20 cm |  |
| 8 | Wysokość blatu stołu | Max. 70 cm |  |
| 9 | Odległość film-płyta pacjenta | Max. 8 cm |  |
| 10 | System automatyki ekspozycji AEC | Tak |  |
| 12 | Uruchamiana w trakcie ekspozycji kratka przeciwrozproszeniowa ≥ 40 l/cm wyjmowana bez użycia narzędzi | Tak |  |
| V | STATYW DO ZDJĘĆ ODLEGŁOŚCIOWYCH |  |  |
| 1 | Akceptowane formaty kaset: minimum od 18x24 cm do 35x43 cm | Tak |  |
| 2 | Minimalna odległość środka panela od podłoża | Max. 50 cm |  |
| 3 | Zakres ruchu pionowego panela Bucky | Min. 130 cm |  |
| 4 | Odległość film-płyta pacjenta | Max. 4,0 cm |  |
| 5 | Automatyka ekspozycji AEC | Tak |  |
| 6 | Kratka przeciwrozproszeniowa ≥ 40 l/cm wyjmowana bez użycia narzędzi | Tak, podać |  |
| 7 | Ogniskowa kratki | Min.150 cm |  |
| VI | DETEKTOR CYFROWY DO STOŁU I STATYWU |  |  |
| 1 | Praca w trybie bezprzewodowym | Tak |  |
| 2 | Materiał – scyntylatora CsI | Tak |  |
| 3 | Wielkość matrycy | Min. 34 x 42 cm |  |
| 4 | Grubość detektora | Max. 16 mm |  |
| 5 | Możliwość wykonywania badań poza stołem i stojakiem np. na wózku, łóżku | Tak |  |
| 6 | Wielkość piksela | Max. 180 µm |  |
| 7 | Rozdzielczość | Min.1900x400pikseli |  |
| 8 | Skala szarości odczytu | Min. 16 bit |  |
| 9 | Podgląd obrazu | Max. 3 s |  |
| 10 | Czas pełnego cyklu | Max. 12 s |  |
| 11 | Maksymalne obciążenie powierzchniowe | Min. 300 kg |  |
| 12 | Waga detektora | Max. 3,0 kg |  |
| 13 | Automatyczna kalibracja detektora przy każdym starcie | Tak |  |
| VII | KONSOLA OPERATORSKA SYSTEMU DR |  |  |
| 1 | Komputer konsoli operatorskiej o parametrach dedykowanych przez producenta | Tak |  |
| 2 | Monitor kolorowy, LCD min. 17" | Tak, podać |  |
| 3 | Łączenie danych demograficznych pacjenta i rodzaju badania z detektorem przed i po badaniu | Tak |  |
| 4 | Co najmniej dwie różne metody rejestracji badania/pacjenta | Tak, podać |  |
| 5 | Możliwość wpisywania wszystkich danych bezpośrednio na stanowisku za pomocą klawiatury i ekranu dotykowego | Tak |  |
| 6 | Wyszukiwanie badań na podstawie zadanych kryteriów, min: imię i nazwisko pacjenta, rodzaj badania, data wykonania badania | Tak |  |
| 7 | Dostęp do konsoli tylko po uprzednim zalogowaniu | Tak |  |
| 8 | Oprogramowanie do obróbki obrazu – min.: zmiana zaczernienia i kontrastu, rotacja obrazu (skokowo o 90⁰ oraz o dowolny kąt), powiększanie, stosowanie filtrów obrazowych. | Tak, podać |  |
| 9 | Oprogramowanie do nanoszenia komentarzy. Wprowadzanie pola tekstowego w dowolnym miejscu zdjęcia. | Tak |  |
| 10 | Możliwość predefiniowania komentarzy do umieszczenia na obrazie | Tak |  |
| 11 | Wyświetlanie statusu detektora, co najmniej: - stopień naładowania baterii - informacja o podłączeniu - informacja o gotowości przyjęcia ekspozycji | Tak, podać |  |
| 12 | Obsługa protokołów DICOM min.: STORAGE , PRINT, MWM | Tak, podać |  |

| VIII | Konsola lekarska |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komputer z systemem operacyjnym, klasy minimum: - Procesor osiągający w testach średnią liczbę punktów min 10000 (https://www.cpubenchmark.net); pamięć RAM min 2x4GB ECC; dysk twardy min 1TB, dysk SSD (systemowy min 500GB); napęd DVD+/-RW; System operacyjny pozwalający na autoryzację w Active Directory u Zamawiającego. | Tak, podać |  |
| 2 | 2 Monitory diagnostyczne, LCD fabrycznie parowane | Tak, podać producent, nazwa, typ |  |
| 3 | Przekątna ekranów monitorów diagnostycznych | Min. 21”, podać |  |
| 4 | Jasność ekranu monitorów diagnostycznych | Min. 800 cd/m2, podać |  |
| 5 | Kontrast ekranu monitorów diagnostycznych | Min. 1400 :1, podać |  |
| 6 | Parametry monitora diagnostycznego: - szeroki kąt widzenia w pionie i poziomie min. 170/170º - certyfikat do zastosowań medycznych - rozdzielczość min. 3 MP - tryb pracy w pionie | Tak, podać |  |
| 7 | Monitor opisowy LCD | Min. 19”, podać |  |
| 8 | - Oprogramowanie spełniające wymagania: - integracja z Comarch CRID - podstawowe narzędzie do przeglądania i obróbki obrazów diagnostycznych RTG, w tym: zmiana kontrastu i jasności, pomiary odległości, powierzchni i kątów, powiększanie obrazu - oznaczanie obszaru zainteresowania ROI z wyświetleniem min. powierzchni zaznaczonego obszaru. - możliwość analizy obrazów CT | Tak |  |
| 9 | Obsługa protokołów DICOM min: • DICOM Send • DICOM Print • DICOM Storage Commitment • DICOM Worklist | Tak, podać |  |
| 10 | UPS do podtrzymania zasilania konsoli lekarskiej | Tak |  |
| IX | Wymagania dotyczące integralności i synchronizacji danych z o obecnym systemem informatycznym zamawiającego |  |  |
| 1 | Opimed (HIS), CRID (RIS) – podłączenie do procesu obsługi Pacjentów https://www.comarch.pl/healthcare/ | Tak |  |
| 2 | System archiwizacji obrazów medycznych (PACS/DICOM). producent www.imsm.pl | Tak |  |
| X | INNE |  |  |
| 1 | Generator, stół rtg, statyw do zdjęć płuc, lampa rtg, kolumna lampy rtg wyprodukowane przez tego samego wytwórcę | Tak, załączyć materiały potwierdzające spełnienie wymogu |  |
| 2 | Pełna gwarancja na ofertowany aparat rtg min. 24 m-ce | Tak, podać |  |
| 3 | Testy odbiorcze i specjalistyczne aparatu rtg po instalacji | Tak |  |
| 4 | Szkolenie personelu użytkownika po instalacji | Tak |  |
| 5 | Oferowany sprzęt rtg fabrycznie nowy | Tak |  |
| 6 | Deklaracje zgodności na oferowany zestaw rtg, certyfikat CE | Tak, załączyć |  |
| 7 | Dokumenty potwierdzające, że przedmiot zamówienia został wprowadzony do obrotu i używania na terenie Polski - zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o wyrobach medycznych | Tak, załączyć |  |

UWAGA:

- 1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.

- 2. Parametry, których wartość liczbowa określona jest w rubryce „parametry wymagane” lub, których spełnienie 	jest konieczne (zaznaczone TAK) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- 3. W celu weryfikacji wiarygodności parametrów wpisanych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta.

- Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest fabrycznie nowe, nie powystawowe, kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do podjęcia działalności diagnostycznej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

.......................................................

data, podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy