Załącznik nr 5  - do formularza oferty

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opis analizatora biochemicznego (zadanie 1,pakiet 1)

WYMAGANIA  TECHNICZNE   DLA    ANALIZATORA

BIOCHEMICZNEGO

Pełna nazwa /typ urządzenia:  ...........................................................................................

Kraj pochodzenia : ............................................................................................................

| L.p. | Opis Parametry graniczne | Odpowiedź oferenta Tak/Nie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wydajność minimum 300 testów kolorymetrycznych na godzinę |  |
| 2 | Niezależny moduł ISE o wydajności minimum 60 testów na godzinę |  |
| 3 | Elektrody bezobsługowe o potencjometrycznym pomiarze bezpośrednim |  |
| 4. | Otwarty lub częściowo otwarty system odczynnikowy |  |
| 5 | Chłodzenie wszystkich pozycji odczynnikowych, kontroli, kalibratorów i próbek pacjentów |  |
| 6 | Minimum 10 filtrów w zakresie 340 -700 nm |  |
| 7. | Jednorazowe kuwety |  |
| 8. | Analizator zużywający max. 3 litry wody na godzinę pracy. |  |
| 9. | Średnie zużycie odczynników w zakresie 1 50 - 1 80 ul / test |  |
| 10. | Oznaczenia substratów, enzymów, elektrolitów met. kolorymetryczną, białek specyficznych i leków |  |
| 11. | Oznaczenia metodą kolorymetryczną i turbidymetryczną |  |
| 12. | Minimum 32 pozycji odczynnikowych |  |
| 13. | Minimum 80 pozycji na próbki pacjentów |  |
| 14. | Minimum 5 miejsc na próbki cito |  |
| 15. | Program kontroli jakości |  |
| 16. | Dwukierunkowa transmisja danych |  |
| 17. | Pomiar mono i b i chromatyczny |  |
| 18 | Wykonywanie badań cito bez przerywania ciągłości pracy |  |
| 19 | Dostawianie próbek pacjentów bez przerywania ciągłości pracy |  |
| 20 | Automatyczne rozcieńczenia stężonych standardów |  |
| 21 | Detektor poziomu próbki i odczynnika |  |
| 22 | Możliwość pobierania materiału do badań z różnych naczyniek |  |
| 23 | Oflagowanie wyników patologicznych |  |
| 24 | Automatyczne dopasowanie norm do płci i wieku pacjenta- tylko z poziomu LIS |  |
| 25 | Oznaczenia wykonywane w fazie ciekłej |  |
| 26 | Oprogramowanie analizatora w języku polskim |  |
| 27 | Certyfikat ISO 9001 |  |

Uwaga :

1. Niespełnienie, któregokolwiek z powyższych warunków będzie podstawą do odrzucenia oferty.

### Dzierżawa wirówki

- Wirówka laboratoryjna np. MPW-350 lub równoważna

### Dzierżawa witryny chłodniczej

- Witryna chłodnicza np.  typ GOCH 435E lub równoważna

...............................................

( podpis wykonawcy lub osoby

upoważnionej )

WYMAGANIA  TECHNICZNE   DLA    ANALIZATORA           IMMUNODIAGNOSTYCZNEGO(zadanie 1, pakiet 2)

Pełna nazwa /typ urządzenia:  ...........................................................................................

Kraj pochodzenia : ............................................................................................................

| L.p. | Opis Parametry graniczne | Odpowiedź oferenta Tak/Nie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wieloparametrowy analizator immunodiagnostyczny do badań metodą immunoenzymatyczną lub chemiluminescencji |  |
| 2 | Automatyczna krzywa kalibracyjna wczytywana do analizatora zapisana w postaci kodu kreskowego. |  |
| 3 | Stała gotowość aparatu do pracy |  |
| 4 | Rekalibracja nie częściej niż raz na 14 dni |  |
| 5 | Aparat zapewniający wykluczenie kontaminacji (przeniesienia oznaczonego składnika pomiędzy próbkami ,przeniesienia czynników zakaźnych na personel)- aparat bezigłowy lub wykorzystujący jednorazowe końcówki do pipetora |  |
| 6 | Możliwość wykonania badań immunochemicznych, kardiologicznych , chorób zakaźnych i markerów nowotworowych |  |
| 7 | Możliwość jednoczesnego oznaczenia różnych parametrów dla tego samego pacjenta |  |
| 8 | Optymalizacja kosztów oznaczenia (koszt jednakowy dla pojedynczego oznaczenia i oznaczeń w serii) |  |
| 9 | Certyfikat CE |  |
| 10 | Pojemność analizatora min. 18 oznaczeń |  |
| 11 | Możliwość pracy w sieci komputerowej laboratorium |  |
| 12 | Aparat powinien posiadać zewnętrzne lub wewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego typu UPS podtrzymujące prace do 30 min. |  |

Uwaga :

1. Niespełnienie, któregokolwiek z powyższych warunków będzie podstawą do odrzucenia oferty.

### Dzierżawa lodówki

### - pojemność chłodziarki min. 180 l

- pojemność zamrażarki min.50 l

...............................................

( podpis wykonawcy lub osoby

upoważnionej )

WYMAGANIA  TECHNICZNE   DLA    ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO(zadanie 1,pakiet 3)

Pełna nazwa /typ urządzenia:  ...........................................................................................

Kraj pochodzenia : ............................................................................................................

- 1 Całkowicie zautomatyzowany pomiar 25 parametrów morfologii z różnicowaniem białych krwinek (WBC) na 5 populacji leukocytów; dodatkowo możliwość oznaczania retikulocytów.

Wymagane parametry mierzone przez analizator:

| LEUKOCYTY | ERYTROCYTY | TROMBOCYTY |
| --- | --- | --- |
| Krwinki białe # | Krwinki czerwone # | PLT # |
| Neutrocyty # i % | Hemoglobina | MPV |
| Limfocyty # i % | Hematokryt | PDW |
| Monocyty # i % | MCV | PCT |
| Eozynofile # i % | MCH |  |
| Bazofile # i % | MCHC |  |
| 3 histogramy | RDW |  |
| 6 róznych skategramów | Retikulocyty # i % |  |
|  | Histogram |  |

(#) – ilościowo (ilość bezwzględna)

(%) – procentowo (ilość względna w stosunku do grupy)

| L.p. | Opis Parametry graniczne | Odpowiedź oferenta Tak/Nie |
| --- | --- | --- |
| 2 | Wydajność minimum 90 oznaczeń morfologii na godzinę (wraz z różnicowaniem). |  |
| 3 | Możliwość pracy w systemie otwartym i zamkniętym. |  |
| 4 | Maksymalna objętość próbki: - 260 µl w trybie pracy z probówkami zamkniętymi, - 120 µl w tryb pracy z probówkami otwartymi. |  |
| 5 | Minimalna liniowość pomiaru wraz z różnicowaniem bez konieczności rozcieńczania dla parametru WBC musi wynosić 0-250K/µl. |  |
| 6 | Minimalna liniowość pomiaru bez rozcieńczania dla parametru PLT musi wynosić 0-2.000K/µl. |  |
| 7 | Możliwość wykonania analizy z krwi żylnej i włośniczkowej |  |
| 8 | Pomiar krwinek w stanie natywnym – bez dodatkowego barwienia. |  |
| 9 | Zastosowane dwie równoległe i niezależne metody pomiaru leukocytów - jako komplementarne metody stosowane w analizatorze – których wyniki są porównywane - w celu uniknięcia rezultatów nieprawidłowych dla próbek patologicznych: - optyczna (laserowa), - impedancyjna. |  |
| 10 | Pomiar hemoglobiny w oparciu o metodę referencyjną – fotokolorymetryczną. |  |
| 11 | Hydrodynamiczne ogniskowanie strumienia mierzonych komórek. |  |
| 12 | Płynne progi dyskryminacyjne. |  |
| 13 | Wykrywanie przez analizator: - krwinek czerwonych opornych na lizę wraz z możliwością pomiaru takich próbek bez interferencji, - erytroblastów. |  |
| 14 | Użycie systemu flag do wskazania obecności: - pałek krwi, - niedojrzałych granulocytów, - pobudzonych limfocytów, - blastów w badanej krwi. |  |
| 15 | Automatyczny podajnik probówek krwi – pojemność przy jednorazowym załadowaniu minimum 100 probówek; wraz z czytnikiem kodów paskowych. |  |
| 16 | Mieszadło wbudowane w analizator, przygotowujące krew tuż przed jej analizą. |  |
| 17 | Maksymalna ilość odczynników niezbędna do wykonania morfologii 5-diff wraz z retikulocytami nie może przekroczyć pięciu różnych odczynników. |  |
| 18 | Oszczędność miejsca w laboratorium – niezbędny kompresor musi być wbudowany w jednostkę centralną analizatora i stanowić z nią jednolitą całość. |  |

Uwaga :

1. Niespełnienie, któregokolwiek z powyższych warunków będzie podstawą do odrzucenia oferty.

...............................................

( podpis wykonawcy lub osoby

upoważnionej )

WYMAGANIA  TECHNICZNE   DLA    ANALIZATORA

DO MOCZU (zadanie 1,pakiet 4)

Pełna nazwa /typ urządzenia:  ...........................................................................................

Kraj pochodzenia : ............................................................................................................

| L.p. | Opis Parametry graniczne | Odpowiedź oferenta Tak/Nie |
| --- | --- | --- |
| 1 | ## Wydajność min 100 pasków na godz. |  |
| 4 | Podłączenie czytnika do LIS na koszt oferenta |  |

Uwaga :

1. Niespełnienie, któregokolwiek z powyższych warunków będzie podstawą do odrzucenia oferty.

...............................................

( podpis wykonawcy lub osoby

upoważnionej )

WYMAGANIA  TECHNICZNE   DLA    ANALIZATORA       KOAGULOLOGICZNEGO (zadanie 1, pakiet 5)

Pełna nazwa /typ urządzenia:  ...........................................................................................

Kraj pochodzenia : ............................................................................................................

| L.p. | Opis Parametry graniczne | Odpowiedź oferenta Tak/Nie |
| --- | --- | --- |
| 1 | ## Metoda pomiaru – optyczna (3 scieżki pomiarowe: wykrzepialna, chromogenna, immunologiczna) |  |
| 2 | Możliwość zastosowania mikropróbki (50ul) osocza |  |
| 3 | Zakres badań: – PT, APTT, Fibrynogen Clauss, TT, ATIII, D-Dimery, Białko C, czynniki od II do XII, plazminogen, alfa-2-antyplazmina |  |
| 4 | Podawanie automatycznie wartości INR wyliczane przez aparat z PT |  |
| 5 | Oznaczania stężenia fibrynogenu podczas oznaczania PT (oprócz metody Claussa) |  |
| 6 | Oprogramowania w j. polskim z możliwością podawania wyniku w dowolnej formie i dowolnych jednostkach |  |
| 7 | Możliwość samodzielnego programowania pomiarów |  |
| 8 | Zapamiętywanie wprowadzonych przez użytkownika programów, krzywych kalibracyjnych i minim. 2000 wyników nawet po wyłączeniu zasilania |  |
| 9 | Automatyczna kalibracja |  |
| 10 | Pamięć krzywych kalibracyjnych |  |
| 11 | Kalibracja aparatu tylko przy zmianie serii odczynnika |  |
| 12 | Drukarka wewnętrzna z wydrukiem wyników. Wydruk zawiera także dokładny czas wykonanego badania oraz zakres wartości oczekiwanych. |  |
| 13 | Indeksowanie wyników poza zakresem normy |  |
| 14 | Indeksowanie na wydrukach wyników braku wykonania pomiarów kalibracyjnych |  |
| 15 | Możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych |  |
| 16 | Możliwość podłączenia do sieci komputerowej |  |
| 17 | Wyposażenie w program „Kontrola Jakości” z pamięcią wyników. |  |

Uwaga :

1. Niespełnienie, któregokolwiek z powyższych warunków będzie podstawą do odrzucenia oferty.

...............................................

( podpis wykonawcy lub osoby

upoważnionej )

Dzierżawa Laboratoryjnego Systemu Informatycznego ( zadanie 1,pakiet 6)

Parametry graniczne:

- Parametry wymagane

- Oprogramowanie w języku polskim wraz z licencją , środowisko graficzne

- Komunikacja dwukierunkowa pomiędzy systemem a analizatorami

- Rejestracja danych (medycznych, organizacyjnych, ekonomicznych) tak, aby raz wpisanych danych nigdzie nie wpisywać powtórnie

- Rejestracja pacjentów i zleceń diagnostycznych:

  - Prowadzenie kartoteki pacjentów i ich rejestracja

  - Identyfikacja pacjentów na podstawie różnych danych: demograficznych, numeru księgi głównej, PESEL itp.

  - Rejestracja zleceń w zakresie danych medycznych, organizacyjnych i ekonomicznych (statystyczno-rozliczeniowych)

  - Automatyczny dobór cen dla wykonywanych badań umożliwiający:

    - Dobór różnych cen dla różnych płatników

    - Dobór różnych cen za to samo badanie i dla tego samego płatnika w zależności od decyzji operatora

    - Rejestrację grupy (pakietu) badań o cenie różnej od sumy cen badań składowych

    - Natychmiastowe uzyskiwanie podstawowych danych statystycznych prowadzenia rozliczeń za wykonaną usługę (rachunek i wydruk faktury dla pacjenta, szczegółowe rozliczenia, rachunki zbiorcze)

    - Prowadzenie księgi głównej zleceń

- System uprawnień przyznawanych poszczególnym użytkownikom systemu, umożliwiający ochronę konfiguracji systemu,  danych osobowych pacjentów i personelu, danych medycznych i finansowych, nie utrudniający w żadnym stopniu jednak pracy systemu

- Automatyczne dokumentowanie wszystkich zapisów i zmian dokonywanych w danych systemu, w tym szczegółowa dokumentacja wszystkich wpisów i poprawek dotyczących danych pacjentów, zleceń, wyników, finansów i parametrów konfigurujących systemu, zawierająca co najmniej zapis kto i kiedy dokonał zmiany bądź wpisu

- Statystyka i zestawienia co najmniej dla płatników, zleceniodawców, punktów pobrań, oddziałów, lekarzy w podziałach wymaganych przez te podmioty

  - Ilościowe i wartościowe

  - Rozliczeniowe

  - Kosztowe

  - Uwzględniające różne, definiowalne w laboratorium typy zleceń i dodatkowe parametry pacjentów

  - Obszerny zestaw filtrów i sposobów sortowania danych

  - Możliwość grupowania danych

  - Definiowanie własnych zestawień

  - Drukowanie w formie zaakceptowanej przez odbiorcę dokumentu

- Możliwość manualnej korekty wszystkich skutków działania procedur automatycznych

- Odprawa automatyczna dla wyników nie przekraczających zakresów wartości prawidłowych dla wybranych grup badań.

- Możliwość uruchamiania poszczególnych funkcji systemu (np. rejestracja, odprawianie) z różnych stanowisk (w ramach posiadanych licencji)

- Możliwość dołączenia nowych analizatorów (niezależnie od ich producenta) do systemu laboratoryjnego

- Rozwiązanie musi zapewniać pełną funkcjonalność techniczną i użytkową oraz możliwość rozbudowy

- Architektura systemu nie może spowodować ograniczania w ilości możliwości definicji np. testów, profili, rekordów pacjentów, pozycji słowników itp.

- Dzienny wydruk wyników

- Wydruk wyników badań w różnych jednostkach

- Wykorzystanie kodów kreskowych

- Współpraca z systemami szpitalnymi zgodnie ze standardem HL7 (wymagana przynajmniej jedna instalacja referencyjna)

- Przechowywanie wyników archiwalnych przez co najmniej trzy lata

- Dostępne moduły dodatkowe obsługujące:

  - serologia

Sprzęt

1. Liczba stanowisk - 5

2. Serwer - 1

3. Drukarki - 2

4. Urządzenia sieciowe swich/router