Załącznik nr 5  - do formularza oferty

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opis analizatora biochemicznego (zadanie 1,pakiet 1)

WYMAGANIA  TECHNICZNE   DLA    ANALIZATORA

BIOCHEMICZNEGO

Pełna nazwa /typ urządzenia:  ...........................................................................................

Kraj pochodzenia : ............................................................................................................

| L.p. | Opis Parametry graniczne | Odpowiedź oferenta Tak/Nie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wydajność minimum 300 testów kolorymetrycznych na godzinę |  |
| 2 | Niezależny moduł ISE o wydajności minimum 60 testów na godzinę |  |
| 3 | Elektrody bezobsługowe o potencjometrycznym pomiarze bezpośrednim |  |
| 4. | Otwarty lub częściowo otwarty system odczynnikowy |  |
| 5 | Chłodzenie wszystkich pozycji odczynnikowych, kontroli, kalibratorów i próbek pacjentów |  |
| 6 | Minimum 10 filtrów w zakresie 340 -700 nm |  |
| 7. | Jednorazowe kuwety |  |
| 8. | Analizator zużywający max. 3 litry wody na godzinę pracy. |  |
| 9. | Średnie zużycie odczynników w zakresie 1 50 - 1 80 ul / test |  |
| 10. | Oznaczenia substratów, enzymów, elektrolitów met. kolorymetryczną, białek specyficznych i leków |  |
| 11. | Oznaczenia metodą kolorymetryczną i turbidymetryczną |  |
| 12. | Minimum 32 pozycji odczynnikowych |  |
| 13. | Minimum 80 pozycji na próbki pacjentów |  |
| 14. | Minimum 5 miejsc na próbki cito |  |
| 15. | Program kontroli jakości |  |
| 16. | Dwukierunkowa transmisja danych |  |
| 17. | Pomiar mono i b i chromatyczny |  |
| 18 | Wykonywanie badań cito bez przerywania ciągłości pracy |  |
| 19 | Dostawianie próbek pacjentów bez przerywania ciągłości pracy |  |
| 20 | Automatyczne rozcieńczenia stężonych standardów |  |
| 21 | Detektor poziomu próbki i odczynnika |  |
| 22 | Możliwość pobierania materiału do badań z różnych naczyniek |  |
| 23 | Oflagowanie wyników patologicznych |  |
| 24 | Automatyczne dopasowanie norm do płci i wieku pacjenta- tylko z poziomu LIS |  |
| 25 | Oznaczenia wykonywane w fazie ciekłej |  |
| 26 | Oprogramowanie analizatora w języku polskim |  |
| 27 | Certyfikat ISO 9001 |  |

Uwaga :

- Niespełnienie, któregokolwiek z powyższych warunków będzie podstawą do odrzucenia oferty.

- Koszty włączenia urządzenia do LIS pokrywa wykonawca

### Dzierżawa wirówki

- Wirówka laboratoryjna np. MPW-350 lub równoważna

### Dzierżawa witryny chłodniczej

- Witryna chłodnicza np.  typ GOCH 435E lub równoważna

...............................................

( podpis wykonawcy lub osoby

upoważnionej )

WYMAGANIA  TECHNICZNE   DLA    ANALIZATORA           IMMUNODIAGNOSTYCZNEGO(zadanie 1, pakiet 2)

Pełna nazwa /typ urządzenia:  ...........................................................................................

Kraj pochodzenia : ............................................................................................................

| L.p. | Opis Parametry graniczne | Odpowiedź oferenta Tak/Nie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wieloparametrowy analizator immunodiagnostyczny do badań metodą immunoenzymatyczną lub chemiluminescencji |  |
| 2 | Automatyczna krzywa kalibracyjna wczytywana do analizatora zapisana w postaci kodu kreskowego. |  |
| 3 | Stała gotowość aparatu do pracy |  |
| 4 | Rekalibracja nie częściej niż raz na 14 dni |  |
| 5 | Aparat zapewniający wykluczenie kontaminacji (przeniesienia oznaczonego składnika pomiędzy próbkami ,przeniesienia czynników zakaźnych na personel)- aparat bezigłowy lub wykorzystujący jednorazowe końcówki do pipetora |  |
| 6 | Możliwość wykonania badań immunochemicznych, kardiologicznych , chorób zakaźnych i markerów nowotworowych |  |
| 7 | Możliwość jednoczesnego oznaczenia różnych parametrów dla tego samego pacjenta |  |
| 8 | Optymalizacja kosztów oznaczenia (koszt jednakowy dla pojedynczego oznaczenia i oznaczeń w serii) |  |
| 9 | Certyfikat CE |  |
| 10 | Pojemność analizatora min. 18 oznaczeń |  |
| 11 | Możliwość pracy w sieci komputerowej laboratorium |  |
| 12 | Aparat powinien posiadać zewnętrzne lub wewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego typu UPS podtrzymujące prace do 30 min. |  |

Uwaga :

- 1. Niespełnienie, któregokolwiek z powyższych warunków będzie podstawą do odrzucenia oferty.

- Koszty włączenia urządzenia do LIS pokrywa wykonawca

### Dzierżawa lodówki

### - pojemność chłodziarki min. 180 l

- pojemność zamrażarki min.50 l

...............................................

( podpis wykonawcy lub osoby

upoważnionej )

WYMAGANIA  TECHNICZNE   DLA    ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO(zadanie 1,pakiet 3)

Pełna nazwa /typ urządzenia:  ...........................................................................................

Kraj pochodzenia : ............................................................................................................

| L.p. | Opis Parametry graniczne | Odpowiedź oferenta Tak/Nie |
| --- | --- | --- |
| 2 | Analizator hematologiczny z rozdziałem leukocytów na 5 populacji w oparciu o technologię fluorescencyjnej cytometrii przepływowej z laserem półprzewodnikowym, oznaczający min. 24 parametry morfologii krwi. |  |
| 3 | Analizator o wydajności min. 60 oznaczeń/godzinę, wyposażony w automatyczny podajnik na min. 20 próbek oczekujących na oznaczenie. |  |
| 4 | Max. Objętość aspirowanego materiału do badania: 20 ul. |  |
| 5 | Możliwość sprawdzenia wartość IG- niedojrzałych granulocytów |  |
| 6 | Minimalne liniowości dla wybranych parametrów: WBC do min. 400000/ul, RBC do min 8 mln/ul, PLT do min 3 mln/ul. |  |
| 7 | System flagowania wyników patologicznych |  |
| 8 | Analizator pracujący w trybie CBC i CBC+5DIFF bez potrzeby segregowania próbek przed badaniem, z realna oszczędnością odczynnika w trybie CBC |  |
| 9 | Oznaczanie HGB w osobnym kanale, niezależnym od WBC (zmniejszenie interferencji ze strony wysokiego WBC). |  |
| 10 | Możliwość oznaczania CBC+5DIFF również w trybie kapilarnym- ze wstępnym rozcieńczeniem |  |

Uwaga :

- 1. Niespełnienie, któregokolwiek z powyższych warunków będzie podstawą do odrzucenia oferty.

- Koszty włączenia urządzenia do LIS pokrywa wykonawca

...............................................

( podpis wykonawcy lub osoby

upoważnionej )

WYMAGANIA  TECHNICZNE   DLA    ANALIZATORA

DO MOCZU (zadanie 1,pakiet 4)

Pełna nazwa /typ urządzenia:  ...........................................................................................

Kraj pochodzenia : ............................................................................................................

| L.p. | Opis Parametry graniczne | Odpowiedź oferenta Tak/Nie |
| --- | --- | --- |
| 1 | ## Wydajność min 100 pasków na godz. |  |
| 4 | Podłączenie czytnika do LIS na koszt oferenta |  |

Uwaga :

- 1. Niespełnienie, któregokolwiek z powyższych warunków będzie podstawą do odrzucenia oferty.

- Koszty włączenia urządzenia do LIS pokrywa wykonawca

...............................................

( podpis wykonawcy lub osoby

upoważnionej )

WYMAGANIA  TECHNICZNE   DLA    ANALIZATORA       KOAGULOLOGICZNEGO (zadanie 1, pakiet 5)

Pełna nazwa /typ urządzenia:  ...........................................................................................

Kraj pochodzenia : ............................................................................................................

| L.p. | Opis Parametry graniczne | Odpowiedź oferenta Tak/Nie |
| --- | --- | --- |
| 1 | ## Metoda pomiaru – optyczna (3 scieżki pomiarowe: wykrzepialna, chromogenna, immunologiczna) |  |
| 2 | Możliwość zastosowania mikropróbki (50ul) osocza |  |
| 3 | Zakres badań: – PT, APTT, Fibrynogen Clauss, TT, ATIII, D-Dimery, Białko C, czynniki od II do XII, plazminogen, alfa-2-antyplazmina |  |
| 4 | Podawanie automatycznie wartości INR wyliczane przez aparat z PT |  |
| 5 | Oznaczania stężenia fibrynogenu podczas oznaczania PT (oprócz metody Claussa) |  |
| 6 | Oprogramowania w j. polskim z możliwością podawania wyniku w dowolnej formie i dowolnych jednostkach |  |
| 7 | Możliwość samodzielnego programowania pomiarów |  |
| 8 | Zapamiętywanie wprowadzonych przez użytkownika programów, krzywych kalibracyjnych i minim. 2000 wyników nawet po wyłączeniu zasilania |  |
| 9 | Automatyczna kalibracja |  |
| 10 | Pamięć krzywych kalibracyjnych |  |
| 11 | Kalibracja aparatu tylko przy zmianie serii odczynnika |  |
| 12 | Drukarka wewnętrzna z wydrukiem wyników. Wydruk zawiera także dokładny czas wykonanego badania oraz zakres wartości oczekiwanych. |  |
| 13 | Indeksowanie wyników poza zakresem normy |  |
| 14 | Indeksowanie na wydrukach wyników braku wykonania pomiarów kalibracyjnych |  |
| 15 | Możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych |  |
| 16 | Możliwość podłączenia do sieci komputerowej |  |
| 17 | Wyposażenie w program „Kontrola Jakości” z pamięcią wyników. |  |

### Dzierżawa lodówki

### - pojemność chłodziarki min. 180 l

- pojemność zamrażarki min.50 l

Uwaga :

- 1. Niespełnienie, któregokolwiek z powyższych warunków będzie podstawą do odrzucenia oferty.

- Koszty włączenia urządzenia do LIS pokrywa wykonawca

...............................................

( podpis wykonawcy lub osoby

upoważnionej )

WYMAGANIA  TECHNICZNE   DLA    ANALIZATORA       RKZ

(zadanie 1, pakiet 6)

Pełna nazwa /typ urządzenia:  ...........................................................................................

Kraj pochodzenia : ............................................................................................................

Zakresy pomiarowe:

PO2 Parcjalne ciśnienie tlenu - 0,0 - 800 mmHg

PCO2 Parcjalne ciśnienie dwutlenku węgla - 4,0 - 200 mmHg

pH Ujemny logarytm dziesiętny aktywności jonów wodoru - 6,0 - 8,0

Hct Hematokryt - 10 - 80%

K+ Stężenie jonów potasu - 0,2 - 20 mmol/l

Na+ Stężenie jonów sodu - 20 - 250 mmol/l

Ca²+ Stężenie jonów wapnia - 0,1 - 4,0 mmol/l

Cl- Stężenie jonów chloru - 20 - 250 mmol/l

| L.p. | Opis Parametry graniczne | Odpowiedź oferenta Tak/Nie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Parametry mierzone: pH, pCO2, pO2, Na, K, Cl, Ca, Hb, Hct, SO2,HbCO |  |
| 2 | Podawanie próbki bezpośrednio ze strzykawki lub kapilary |  |
| 3 | Możliwość wykonania analizy z: surowicy, krwi pełnej, osocza, dializatów |  |
| 4 | Prosta komunikacja z operatorem-przejrzyste oprogramowanie za pomocą ikon, oprogramowanie w języku polskim |  |
| 5 | Możliwość wpisania szczegółowych danych demograficznych pacjenta |  |
| 6 | Wbudowana drukarka |  |
| 7 | Możliwość podłączenia do komputera |  |
| 8 | Automatyczna kalibracja ,jedno i dwupunktowa bez użycia butli gazowych |  |
| 9 | Możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych |  |
| 10 | Oznaczanie wszystkich parametrów w 1 torze pomiarowym |  |
| 11 | Mierzony parametr Hematokryt |  |
| 12 | Stabilność odczynników po otwarciu – 5-8 tygodni |  |
| 13 | Możliwość oznaczania równocześnie Na, K, Cl, Ca, HbCO |  |
| 14 | Bezobsługowe elektrody, niewymagające wymiany membran czy dodawania płynów |  |
| 15 | Odczynniki oraz kalibratory w stanie płynnym, konfekcjonowane w wydzielonych pojemnikach, zgrupowanych w 3 zbiorcze opakowania Niezależny, oddzielny pojemnik na odpady |  |
| 16 | Ojętość próbki krwi: wszyskie parametry: 60μl |  |

Uwaga :

- 1. Niespełnienie, któregokolwiek z powyższych warunków będzie podstawą do odrzucenia oferty.

- Koszty włączenia urządzenia do LIS pokrywa wykonawca

...............................................

( podpis wykonawcy lub osoby

upoważnionej )

WYMAGANIA  TECHNICZNE   DLA    SYSTEMU DO WYKONYWANIA BADAŃ TECHNIKĄ AGLUTYNACJI KOLUMNOWEJ

(zadanie 1, pakiet 7)

| L.p. | Opis Parametry graniczne | Odpowiedź oferenta Tak/Nie |
| --- | --- | --- |
| 1. | System składający się z wirówki, inkubatora, statywu i dwóch pipet automatycznych/ elektronicznych - nie starszy niż z 2013 r. |  |
| 2. | Metoda pomiaru oparta na technologii aglutynacji krwinek czerwonych na mikrokolumnach |  |
| 3. | Wirówka serologiczna o pojemności 24 kart/ kaset z wyświetlaczem czasu i z dwustopniową prędkością wirowania |  |
| 4. | Inkubator z dwoma niezależnymi blokami grzewczymi z nastawnym czasem inkubacji lub dwa niezależne inkubatory |  |
| 5. | Maksymalny łączny czas inkubacji i wirowania w wirówce serologicznej wynoszący do 20 min. |  |
| 6. | Automatyczne pipety wieloczynnościowe z funkcją wielokrotnego dozowania. |  |
| 7. | Gotowe do użycia krwinki wzorcowe do badań przesiewowych przeciwciał |  |
| 8. | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona w dniu instalacji systemu |  |
| 9. | Bezpłatna instalacja i szkolenie u Zamawiającego a także bezpłatny serwis techniczny przedmiotu dzierżawy w okresie trwania umowy |  |
| 10. | Zapewnienie udziału w zewnętrznym ( polskim lub międzynarodowym ) programie kontroli jakości na koszt Wykonawcy minimum 4 raz w roku |  |

### Dzierżawa witryny chłodniczej

- Witryna chłodnicza np.  typ GOCH 435E lub równoważna

Uwaga :

- Niespełnienie, któregokolwiek z powyższych warunków będzie podstawą do odrzucenia oferty.

- Koszty włączenia urządzenia do LIS pokrywa wykonawca

Dzierżawa : Systemu  monitorowania temperatury w urządzeniach chłodniczych , min. 4 stanowiska z oprogramowaniem.

...............................................

( podpis wykonawcy lub osoby

upoważnionej )