ZAŁĄCZNIK NR 3  DO SIWZ

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno – eksploatacyjnych mammografu

| LP | Opis przykładowego parametru funkcjonalno-użytkowego | Wartość wymagana z punktu widzenia jakości użytkowania/ funkcjonalności aparatu | Wartość spełniana przez przykładowe urządzenie | Istotność parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| APARAT MAMMOGRAFICZNY |  |  |  |  |
| 1. | Rok produkcji | 2009, aparat fabrycznie nowy |  | Bez punktacji |
| 2. | Producent / Kraj | Podać |  | Bez punktacji |
| 3. | Model / Typ | Podać |  | Bez punktacji |
| 4. | Rok wprowadzenia oferowanego aparatu do eksploatacji klinicznej | Podać |  | Bez punktacji |
| Generator RTG |  |  |  |  |
| 1. | Generator wysokiej częstotliwości min. 20 kHz | Podać |  | Bez punktacji |
| 2. | Moc ≥ 4 kW | Podać |  | Wartość największa – 10 pkt Wartość najmniejsza – 0 pkt Inne proporcjonalnie mniej |
| 3. | Zmienność napięcia w zakresie min. 25kV do 35 kV | Podać |  | Zakres największy -2 pkt Zakres najmniejszy – 0 pkt Inne proporcjonalnie mniej |
| 4. | Max. Parametry ekspozycji min. 500 mAs | Podać |  | Wartość największa – 10 pkt Wartość najmniejsza – 0 pkt Inne proporcjonalnie mniej |
| 5. | Zakres czasów ekspozycji min. – max. [s] | Podać |  | Zakres największy -2 pkt Zakres najmniejszy – 0 pkt Inne proporcjonalnie mniej |
| Lampa RTG |  |  |  |  |
| 1. | Producent / Typ | Podać |  | Bez punktacji |
| 2. | Liczba ognisk: nie mniej niż 2 | Podać |  | Wartość największa – 4 pkt Wartość najmniejsza 0 pkt Inne proporcjonalnie mniej |
| 3. | Wymiary ognisk 0,1 mm i 0,3 mm | TAK |  | Bez punktacji |
| 4. | Maksymalny prąd lampy nie mniej niż 100 mA | Podać |  | Wartość największa – 10 pkt Wartość najmniejsza 0 pkt Inne proporcjonalnie mniej |
| 5. | Filtry: molibdenowy / rodowy | TAK/TAK |  | Bez punktacji |
| 6. | Filtry wprowadzane skośnie dla poprawienia równomierności zaczernienia filmu | TAK / NIE Podać |  | TAK - 20 pkt NIE - 0 pkt |
| 7. | Pojemność cieplna lampy (lub kołpaka z lampą - zależnie od terminologii producenta ) ≥ 800 kHU | Podać |  | Wartość największa - 20 pkt Wartość najmniejsza 0 pkt Inne proporcjonalnie mniej |
| 8. | Obroty anody nie mniej niż 8400 obr/min | Podać |  | Bez punktacji |
| Automatyka |  |  |  |  |
| 1. | Automatyka ekspozycji | TAK Opisać |  | Bez punktacji |
| 2. | Automatyka doboru filtra | TAK Opisać |  | Bez punktacji |
| 3. | Budowa i możliwe położenie detektorów | TAK Opisać |  | Bez punktacji |
| 4. | Automatyka kompresji | TAK |  | Bez punktacji |
| 5. | Automatyczny dobór siły kompresji do gęstości i typu tkanki - opisać | TAK / NIE Podać |  | TAK - 20 pkt NIE - 0 pkt |
| 6. | Automatyczne zwolnienie docisku po ekspozycji | TAK |  | Bez punktacji |
| 7. | Pomiar lub kalkulacja dawki | TAK Opisać |  | Bez punktacji |
| 8. | Cyfrowy wyświetlacz parametrów badania i ekspozycji | TAK |  | Bez punktacji |
| 9. | Wskaźnik kasety naświetlonej | TAK |  | Bez punktacji |
| Parametry statywu |  |  |  |  |
| 1. | SID nie mniej niż 65 cm | Podać |  | Wartość największa - 5 pkt Wartość najmniejsza 0 pkt Inne proporcjonalnie mniej |
| 2. | Zakres regulacji wysokości powierzchni stolika od podłogi [cm] | Podać |  | Wartość największa - 2 pkt Wartość najmniejsza 0 pkt Inne proporcjonalnie mniej |
| 3. | Formaty oferowanych stolików: 18 x 24 cm i 24 x 30 cm | TAK |  | Bez punktacji |
| 4. | Zakres ruchu obrotowego kolumny [°] | Podać |  | Wartość największa - 2 pkt Wartość najmniejsza 0 pkt Inne proporcjonalnie mniej |
| 5. | Sposób obracania ramienia elektrycznie / ręcznie | Podać Opisać |  | Elektrycznie - 5 pkt Ręcznie - 0 pkt |
| 6. | Parametry kratki przeciw -rozproszeniowej - oscylującej | Podać |  | Bez punktacji |
| 7. | Ruch ramienia z zachowaniem izocentryczności obrotu | TAK |  | Bez punktacji |
| Inne wymagania |  |  |  |  |
| 1. | Komplet płytek do kompresji do obu formatów stolików | TAK Opisać |  | Bez punktacji |
| 2. | Przystawka do zdjęć powiększonych i do celowanych powiększonych wykonana z metalu | Podać Opisać |  | TAK - 20 pkt NIE - 0 pkt |
| 3. | Wielkość powiększenia w zakresie x 1,6 - x 1,9 | TAK |  | Bez punktacji |
| 4. | Osłona antyradiacyjna (ekwiwalent Pb w [mm]) | TAK Podać |  | Wartość największa - 5 pkt Wartość najmniejsza 0 pkt Inne proporcjonalnie mniej |
| 5. | Oprzyrządowanie do identyfikacji filmów (kamera identyfikacyjna) z naświetlaniem parametrów ekspozycyjnych oraz dawki. | TAK Wymienić dane nanoszone na film |  | Bez punktacji |
| 6. | Aparat wyposażony w znacznik literowy do identyfikacji rodzaju projekcji na zdjęciach | TAK Opisać |  | Bez punktacji |
| 7. | Gwarancja 12 miesięcy | TAK |  | Bez punktacji |